大连标普检测有限公司

十个现有实验评价标准汇总（按原始记录编号）

| 文件名称 | 十个现有实验评价标准汇总 | 适用范围 | 现有10项实验的结果评价、复核及报告表达 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制依据 | 现行产品技术要求、受控SOP及原始记录模板 | 版本/日期 | V1.0 / 2026-07-29 |

使用说明：本汇总按当前原始记录编号列示。系统已取消实验编码，因此以下编号仅用于对应现行受控记录表。评价时应优先采用已批准的产品技术要求、委托协议、注册检验方案或现行标准；如其要求不一致，应在任务建立时明确唯一判定依据。本表不替代标准、SOP或原始记录。

| 编号 | 实验名称 | 主要依据 | 核心评价标准/限值 | 判定原则 | 关键有效性条件及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | 表面粗糙度试验 | • YY/T 1702—2020 5.2.1、8.2.1 • 现行产品技术要求2.16.1 • 受控SOP-R001 | • 增材制造金属试样打印后表面粗糙度：每个试样平均Ra≤15 μm。 • 若评价最终义齿暴露金属表面，则产品技术要求另规定Ra≤0.025 μm，二者适用对象不同，不得混用。 | • 每个试样分别以3条平行、互不重叠且有代表性的测量线计算平均Ra。 • 6个试样均≤15 μm时，该项目判定为符合；不得以6个试样总体平均值替代单件判定。 • 任一试样超限，判定该试样不符合，并按委托/技术要求形成批次结论。 | • 标准块核查合格；测针、夹具、参数及原始曲线有效。 • 检测面不得打磨、抛光或人为改变原打印表面。 |
| R004 | 金属-陶瓷结合裂纹萌生试验 | • YY 0621.1—2016 • 现行产品技术要求2.15 • 受控SOP-R004 | • 金属-陶瓷体系剥离/萌生裂纹强度应大于25 MPa。 • 剥离/萌生裂纹强度按τb=k×Ffail计算。 | • 按标准和已明确的产品技术要求/委托要求，对各有效试样计算并判定。 • 出现非典型破坏、陶瓷层中间异常开裂或试验参数异常时，不得直接作为有效符合性结果，应技术评审、复测或重新制样。 | • 加载速度应为（1.5±0.5）mm/min。 • 夹具平行度及两平行块高度差建议≤0.005 mm，最低不得超过0.010 mm；k系数须复核。 |
| R005 | 金属内部质量X射线数字成像灰度分析 | • 产品技术要求2.10及附录A • GB 17168—2013 • YY/T 1702—2020 • 受控SOP-R005 | • 金属激光熔融/切削全冠咬合面厚度≥0.7 mm。 • 非贵金属烤瓷和烤塑内冠咬合面厚度≥0.3 mm。 • 图像应有效，孔型像质计显示清晰；金属区域连续、边界清晰、灰度分布均匀，未见明显异常暗影、亮斑、线状/裂纹状影像、局部缺失或影像中断。 | • 满足图像有效性和规定厚度/内部质量要求时判定合格。 • 存在明显厚度不足、异常暗影、裂纹状影像、局部缺失、严重疏松等，判定不合格。 • 图像过曝、欠曝、模糊、像质计不清或参数不完整时，应复检，不得强行判定。 | • 医生有特殊设计要求时，应有书面依据并在记录和报告中注明。 • 灰度换算超出像质计0.1～1.0 mm比对范围时，仅可描述范围，不得强行给出精确厚度。 |
| R006 | 翘曲变形试验 | • YY/T 1702—2020 5.2.3、8.2.3 • 现行产品技术要求2.16.3 • 受控SOP-R007 | • 打印后试样翘曲变形量应不大于0.5 mm。 • 按切割前H1、切割后H2计算ΔH=H1-H2，评价时取翘曲变形量的绝对值。 | • ¦ΔH¦≤0.5 mm：单样合格。 • ¦ΔH¦>0.5 mm：单样不合格。 • 各试样逐件判定并汇总；若切割或测量异常影响结果，应重新制样或复测。 | • 切口不得有崩边、裂纹或影响测量的损伤。 • 试样应清洁、编号可追溯，测量基准及方向保持一致。 |
| R007 | 热膨胀系数试验 | • YY/T 1702—2020 5.2.9、8.2.9 • 现行产品技术要求2.16.11 • 受控SOP-R009 | • 仅适用于金属-烤瓷修复体用金属材料。 • 材料线膨胀系数与包装随附文件所示数值的偏差应不大于0.5×10⁻⁶ K⁻¹。 | • 计算试样规定温度区间内的线膨胀系数α，并与包装随附值比较。 • ¦实测α－标示α¦≤0.5×10⁻⁶ K⁻¹：合格；超出限值：不合格。 • 未提供标示值或明确限值时，只报告实测值，不作符合性判定。 | • 试样安装正确，PV值稳定在50～60后方可启动。 • 原始曲线、温度程序和软件计算报告必须保存。 |
| R009 | 陶瓷牙耐急冷急热性能试验 | • YY 0300—2009 7.10 • 现行产品技术要求2.13 • 受控SOP-R010 | • 经规定急冷急热处理后，所有样品均不得出现裂纹。 • 现行内部SOP采用更严格判定：不得出现裂纹、崩瓷、破裂或结构破坏。 | • 所有样品均无裂纹、崩瓷、破裂或结构破坏：合格。 • 任一样品出现上述任一异常：不合格。 • 关键温度、时间或观察条件不满足时，本次试验无效，应复检。 | • 100±2 ℃加热20±1 min；≤3 s转入1±1 ℃冰水；浸泡≥30 s；再加热15±1 min。 • 冷却至23±2 ℃后，在≥1000 lx和10×放大镜下检查。 |
| R010 | 弯曲性能试验 | • YY/T 1702—2020 5.2.4.3、8.2.4.3 • 现行产品技术要求2.16.6 • 受控SOP-R011 | • 0.2%规定非比例弯曲应力应不低于800 MPa。 | • 每个有效试样计算0.2%规定非比例弯曲应力。 • 结果≥800 MPa：该试样符合；结果<800 MPa：该试样不符合。 • 整组是否合格按产品技术要求、委托协议或注册检验方案汇总；不得用总体平均值掩盖单件不符合。 | • 试样尺寸、方向、支点距离、加载速度、挠度计和曲线文件应完整可追溯。 • 试样滑移、曲线异常、夹具平行性不合格时，结果无效。 |
| R011 | 维氏硬度试验 | • GB/T 4340.1—2024 • YY/T 1702—2020 5.2.4.1、8.2.4.1 • 现行产品技术要求2.16.4 • 受控SOP-R013 | • 钴铬合金产品硬度应不低于280HV10。 • 钛合金产品硬度应不低于260HV10。 | • 按材料类别选择对应限值；各检测面有效压痕结果计算平均值后逐样判定。 • 钴铬合金平均值≥280HV10或钛合金平均值≥260HV10：符合；低于对应限值：不符合。 • 未提供材料限值时，仅报告实测硬度值及平均值，不作符合性判定。 | • 标准硬度块核查、试验力、保荷时间和压痕有效性必须合格。 • 测试面应平坦、清洁且压痕清晰；必要时粗糙度推荐Ra≤0.3 μm。 |
| R012 | 牙科材料色稳定性试验 | • YY/T 0631—2008 • 受控SOP-R012 • 产品标准/委托协议/注册技术要求 | • 本方法为3名颜色视觉正常观察者的目视色泽比较法，不等同于色差仪ΔE法。 • 具体合格限值应由产品标准、委托协议、注册技术要求或客户要求确定。 • 若规定“无明显色泽差异”为合格，则采用多数判定。 | • 至少2名观察者判定“未见明显色泽差异”：合格。 • 至少2名观察者判定“可见明显色泽差异”：不合格。 • 无明确合格判定依据时，仅描述观察结果，不作符合性判定；观察分歧或条件异常时复检。 | • 3名观察者独立判定，不得相互提示。 • D65光源，照度1000～2000 lx；观察距离200～300 mm；单次观察时间≤2 s；背景和水浴条件符合要求。 |
| R013 | 增材制造金属试样厚度测量 | • YY/T 1702—2020 5.2.2、8.2.2 • 现行产品技术要求2.16.2 • 受控SOP-R008 | • 打印后试样厚度与设计厚度的偏差应不大于±0.05 mm。 • 尺寸偏差=试样总平均厚度－设计厚度。 | • 每个试样按固定端、中点、自由端多个测点计算截面平均和总平均。 • －0.05 mm≤尺寸偏差≤+0.05 mm：单样符合；超出范围：单样不符合。 • 各试样逐件判定并汇总；特殊设计尺寸必须有书面依据。 | • 标准量块核查误差应≤0.002 mm，否则不得开展正式测量。 • 试样需在18～22 ℃环境平衡≥1 h；不得打磨、挤压或改变真实尺寸。 |

来源说明：本汇总依据《定制式固定义齿产品技术要求（哈尔滨瑞城）》以及项目中现行R001、R004、R005、R006、R007、R009、R010、R011、R012、R013受控SOP/原始记录整理。若标准换版、产品技术要求变更或委托协议另有规定，应同步更新本汇总并保留版本记录。