热膨胀系数测试原始记录表

- 样品与委托信息

| 样品名称 |  | 检测依据 | □ YY/T 1702-2020《牙科学 增材制造 口腔固定和活动修复用激光选区熔化金属材料》 □ ISO22674：2022《牙科学 固定和活动修复体和矫治器用金属材料》 □ GB 30367-2013 《牙科学 陶瓷材料 》 □ GB 17168-2013《牙科学 固定和活动修复用金属材料 》 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 产品生产日期 |  |
| 委托单位地址 |  | 产品编号/批号 |  |
| 样品规格型号 |  | 实验室样品编号 |  |
| 生产单位 |  | 检验类别 | □ 委托检测 □ 型式检验 □ 方法验证 □ 质量控制 □ 其他 |
| 接收日期 |  | 接收状态 | □完好 □异常，说明：____ |
| 原始记录编号 |  | 检测日期 | ____年__月__日 |
| 样品数量 |  | 检测地点 |  |
| 制样/处理状态 | □原始状态 □热处理后 □其他：________ | 判定依据/限值 | □产品标准 □委托协议 □注册技术要求□仅描述 |

二、环境条件与试验安全确认

| 检查项目 | 要求/控制范围 | 实测/记录 | 是否符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | / | ____ ℃ | □是 □否 |  |
| 相对湿度 | / | ____ %RH | □是 □否 |  |
| 振动/气流影响 | 无明显振动、强气流干扰 | □无 □有 | □是 □否 |  |
| 设备周边状态 | 清洁、干燥、无无关物品 | □正常 □异常 | □是 □否 |  |
| 高温安全防护 | 加热区警示、隔热/防烫措施有效 | □正常 □异常 | □是 □否 |  |
| 加热过程中操作限制 | 禁止触碰设备、禁止随意调整夹具 | □已确认 | □是 □否 |  |

三、设备校准/核查记录

| 设备/器具名称 | 型号规格/技术要求 | 准确度/最大允许误差/测量不确定度 | 管理编号 | 校准/核查证书编号 | 溯源机构 | 有效期至 | 使用前状态 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热膨胀测试仪 |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |
| 数显游标卡尺 |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |

四、试验前准备与关键参数确认

| 确认内容 | 要求/设置值 | 确认结果 | 操作/复核记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热膨胀测试仪电源开启 | 设备显示正常，无报警 | □是 □否 | 时间：____:____ |
| 控制电脑开启并运行正常 | 电脑、通讯连接正常 | □是 □否 |  |
| 软件启动 | 材料膨胀系数测试系统已打开 | □是 □否 |  |
| 试样实际长度测量 | 长度已测量并输入“试样长度”栏 | □是 □否 | 见第五部分 |
| 试样材料名称输入 | 按实际材料填写，如钛合金等 | □是 □否 | 材料：________ |
| 试验终止温度设定 | 550 ℃ | □是 □否 | 设定值：____ ℃ |
| 试样安装牢固 | 导向棒/夹持装置定位，试样无松动 | □是 □否 |  |
| 加热仓位置 | 加热仓推至最右侧并固定下方旋钮 | □是 □否 |  |
| 位移机构与加热棒调整 | 按 SOP 使用内六角扳手调整 | □是 □否 |  |
| PV 值校准 | 启动前 PV 值稳定在 50～60 | □是 □否 | PV：______ |
| 软件数据保存路径 | 路径设置正确，文件名可追溯 | □是 □否 | 路径：________ |
| 试验前总确认 | 满足启动试验条件 | □是 □否 | 检测人员：______ |

五、试样尺寸与安装记录

注：试样长度 L0 应为实际测量值，并与软件“试样长度”栏输入值一致。PV 值须稳定在 50～60 后方可启动试验。

| 试样编号 | 材料名称 | 试样长度 L0/mm | 宽/直径/mm | 厚度 /mm | 安装方向 | 初始 PV 值 | 是否牢固 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | □正确 □不适用 |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □正确 □不适用 |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □正确 □不适用 |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □正确 □不适用 |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □正确 □不适用 |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □正确 □不适用 |  | □是 □否 |  |

六、试验运行过程记录

| 试样编号 | 开始时间 | 结束时间 | 起始温度/℃ | 终止温度/℃ | 升温状态 | 自动停止 | 软件报告名 | 有效性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ____:____ | ____:____ |  | 550 | □正常 □异常 | □是 □否 |  | □有效 □无效 |
|  | ____:____ | ____:____ |  | 550 | □正常 □异常 | □是 □否 |  | □有效 □无效 |
|  | ____:____ | ____:____ |  | 550 | □正常 □异常 | □是 □否 |  | □有效 □无效 |
|  | ____:____ | ____:____ |  | 550 | □正常 □异常 | □是 □否 |  | □有效 □无效 |
|  | ____:____ | ____:____ |  | 550 | □正常 □异常 | □是 □否 |  | □有效 □无效 |
|  | ____:____ | ____:____ |  | 550 | □正常 □异常 | □是 □否 |  | □有效 □无效 |

七、温度-膨胀原始数据记录（软件输出）

注：软件输出的完整数据时，作为附件一并保存。

八、热膨胀系数计算与结果汇总

参考计算：平均线膨胀系数 α = ΔL /（L0 × ΔT）。如软件自动计算，应核对软件输出结果、原始曲线和试样长度输入是否一致。

| 试样编号 | 温度区间/℃ | L0/mm | ΔT/℃ | ΔL/μm | α/(10⁻⁶/K) | 判定依据/限值 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ____～500 |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □仅记录 |  |
|  | ____～500 |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □仅记录 |  |
|  | ____～500 |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □仅记录 |  |
|  | ____～500 |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □仅记录 |  |
|  | ____～500 |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □仅记录 |  |
|  | ____～500 |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □仅记录 |  |

- 图谱、报告和数据文件归档记录

- 本记录、软件生成的报告、温度-膨胀曲线图、参数设置图片、样品照片等一并归档保存。

十、异常、偏离、复测与不符合工作记录

| 序号 | 发生环节 | 异常/偏离描述 | 处理措施及复测结果 | 责任人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ____年__月__日 |
| 2 |  |  |  |  | ____年__月__日 |
| 3 |  |  |  |  | ____年__月__日 |
| 4 |  |  |  |  | ____年__月__日 |
| 5 |  |  |  |  | ____年__月__日 |
| 6 |  |  |  |  | ____年__月__日 |

十一、结果判定与结论

| 结果类别 | □合格 □不合格 □仅提供实测值 □需复测 | 是否符合委托要求 | □是 □否 □不适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均热膨胀系数 | ________ ×10⁻⁶/K | 测试温度区间 | ____ ℃ ～ 550 ℃ |
| 最大膨胀量 | ________ μm | 软件原始记录编号 | ____________________ |
| 结论描述 | 经热膨胀测试，样品在设定温度范围内的热膨胀行为及热膨胀系数见本记录及软件报告。 | 复核意见 | □同意 □不同意 |
| 检测人员 | 签名：________ 日期：____年__月__日 | 核验人员 | 签名：________ 日期：____年__月__日 |
| 技术负责人/授权签字人 | 签名：________ 日期：____年__月__日 | 备注 | ____________________ |