金属材料维氏硬度试验原始记录表

一、样品与委托信息

| 委托单位 |  |  |  | 原始记录编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 |  |  |  | 样品编号/批号 |  |
| 生产单位 |  |  |  | 样品数量 |  |
| 样品名称 |  | 实验室样品编号 |  | 检验类别 | □ 委托检测 □ 型式检验 □ 方法验证 □ 质量控制 □ 其他 |
| 样品规格 |  | 材料/工艺 | □钴铬合金SLM □钛合金SLM □其他：____ | 接收状态 | □完好 □异常：____ |
| 接收日期 | ____ 年__ 月__ 日 | 检测日期 | ____ 年__ 月__ 日 | 检测地点 | 性能检测室 |
| 检测面说明 | 磨抛后表面 | 方向标识 | Z轴正方向标识： □清晰 □不清晰 | 检测前处理 | 磨抛 |
| 检测依据 | GB/T 4340.1-2024 | 环境条件 | ____ ℃ ____ %RH | 判定依据 | □产品标准 □委托协议 □注册技术要求□仅描述 |

二、检测用设备校准记录

| 设备/器具名称 | 型号规格/技术要求 | 准确度/最大允许误差/测量不确定度 | 管理编号 | 校准/核查证书编号 | 溯源机构 | 有效期至 | 使用前状态 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数显维氏硬度计 | HV-30Z |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |

三、设备、标准硬度块核查记录

| 压头状态 | □正常 □异常 | 测量镜头 | □清晰 □异常 | 软件版本 | V1.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准硬度块编号 | V261-176 | 标称硬度值/HV | 466 | 标准块有效期 | ____年__月__日 |
| 允许误差/允差范围 |  | 实测值1/HV |  | 实测值2/HV |  |
| 实测值3/HV |  | 平均值/HV |  | 核查结果 | □合格 □不合格 |
| 测试面状态要求 | 平坦、光滑、清洁；无氧化皮、油污、灰尘、毛刺及影响压痕识别的缺陷 | 确认方式 | □目视/显微镜确认 □粗糙度仪实测 □制样工艺确认 □其他 | Ra | Ra=____ μm |
| 测试面状态 | □平整 □清洁 □无油污 □无氧化皮 □无影响压痕缺陷 | 是否打磨/抛光 | □否 □是，记录：________ | 放置状态 | □平稳 □测试面与压头轴线垂直 |

四、试验参数确认

| 硬度标尺 | HV10 | 试验力/N | 98.07 | 保荷时间/s | 15 | 加载/卸载 | □正常 □异常 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压痕测量方式 | □软件自动 □切线测量 □人工复核 | 测试面数量 | 2面 | 每面压痕数 | 3个 | 有效压痕要求 | 压痕清晰，避开边缘、缺陷、旧压痕及影响区 |
| 压痕间距/边距 | 按GB/T 4340.1及样品条件确认 | 报告导出 | □已导出 □未导出 | 是否保存压痕图像 | □是 □否 | 异常说明 |  |

五、测试面与压头轴线垂直确认

| 确认项目 | 确认结果/说明 |
| --- | --- |
| 样品放置平稳，无晃动 | □已确认 □不符合 |
| 中心及四周成像清晰，无明显单侧虚焦 | □已确认 □不符合 |
| 预压痕/首个压痕形貌规则 | □已确认 □不符合 |
| 综合判定 | □符合要求 □不符合，已重新装夹/复测，说明：____________________ |
| 确认人员/日期 | 确认人员：__________ 日期：____年__月__日 |

注：若任一项目不符合，应重新装夹或重新镶嵌/固定试样后复测；作废数据及复测原因应在异常、偏离与复测记录中说明。

4. 维氏硬度原始数据记录

| 样品编号 | 测试面 | 压痕1/HV | 压痕2/HV | 压痕3/HV | 平均值/HV | 测试面状态确认 | 试验力/N | 保荷/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z |  |  |  |  | □符合 □不符合 | 98.07 | 15 |
|  | X |  |  |  |  | □符合 □不符合 | 98.07 | 15 |
|  | Z |  |  |  |  | □符合 □不符合 | 98.07 | 15 |
|  | X |  |  |  |  | □符合 □不符合 | 98.07 | 15 |
|  | Z |  |  |  |  | □符合 □不符合 | 98.07 | 15 |
|  | X |  |  |  |  | □符合 □不符合 | 98.07 | 15 |
|  | Z |  |  |  |  | □符合 □不符合 | 98.07 | 15 |
|  | X |  |  |  |  | □符合 □不符合 | 98.07 | 15 |
|  | Z |  |  |  |  | □符合 □不符合 | 98.07 | 15 |
|  | X |  |  |  |  | □符合 □不符合 | 98.07 | 15 |
|  | Z |  |  |  |  | □符合 □不符合 | 98.07 | 15 |
|  | X |  |  |  |  | □符合 □不符合 | 98.07 | 15 |

说明：压痕不清晰、样品移动、靠边、重叠或软件识别错误时，该点作废并复测。

5.结果汇总与判定

| 样品编号 | Z平均/HV | X平均/HV | 限值/要求 | 判定结果 | 报告/文件编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □符合 □不符合 □不判定 |  |  |
|  |  |  |  | □符合 □不符合 □不判定 |  |  |
|  |  |  |  | □符合 □不符合 □不判定 |  |  |
|  |  |  |  | □符合 □不符合 □不判定 |  |  |
|  |  |  |  | □符合 □不符合 □不判定 |  |  |
|  |  |  |  | □符合 □不符合 □不判定 |  |  |

6. 异常、偏离与复测记录

| 序号 | 异常/偏离情况 | 涉及样品/压痕 | 处理措施 | 是否复测 | 复测结果 | 技术负责人确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |

7. 附件归档与人员签字

| 附件/记录名称 | 编号或文件名 |  | 是否归档 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准硬度块校准/核查记录 |  |  | □是 □否 |  |  |
| 测试面状态确认记录或粗糙度实测记录（如适用） |  |  | □是 □否 |  |  |
| 软件自动生成硬度报告 |  |  | □是 □否 |  |  |
| 压痕图像/截图 |  |  | □是 □否 |  |  |
| 原始数据电子文件 |  |  | □是 □否 |  |  |
| 设备校准证书/期间核查记录 |  |  | □是 □否 |  |  |
| 其他 |  |  | □是 □否 |  |  |
| 检测人员 |  | 日 期 |  | ____ 年__ 月__ 日 |
| 核验人员 |  | 日 期 |  | ____ 年__ 月__ 日 |
| 技术负责人/授权签字人（如适用） |  | 最终结论 |  | □有效 □无效 □需技术评审 |

填写要求：原始记录应真实、清晰、完整，不得随意涂改。确需修改时，应保留原始内容，注明修改人、日期和原因。所有电子数据、图像和软件报告应与样品编号唯一对应。