激光选区熔化金属材料密度试验原始记录表

1样品与委托信息

| 委托单位 |  |  |  | 原始记录编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 |  |  |  | 样品编号/批号 |  |
| 生产单位 |  |  |  | 样品数量 |  |
| 样品名称 |  | 实验室样品编号 |  | 检验类别 | □ 委托检测 □ 型式检验 □ 方法验证 □ 质量控制 □ 其他 |
| 样品规格 |  | 材料/工艺 | □钴铬合金SLM □钛合金SLM □其他：____ | 接收状态 | □完好 □异常：____ |
| 接收日期 | ____ 年__ 月__ 日 | 检测日期 | ____ 年__ 月__ 日 | 检测地点 |  |
| 检测面说明 |  | 方向标识 | Z轴正方向标识： □清晰 □不清晰 | 检测前处理 |  |
| 检测依据 |  | 环境条件 | ____ ℃ ____ %RH | 密度标示值、单位及来源文件可追溯 | □已提供 □未提供 |
| 判定依据 | □产品标准 □委托协议 □注册技术要求 □仅描述 |  |  | 声明密度 | g/cm³ |

2 仪器、量具、材料和环境确认

| 设备/器具名称 | 型号规格/技术要求 | 准确度/最大允许误差/测量不确定度 | 管理编号 | 校准/核查证书编号 | 溯源机构 | 有效期至 | 确认结果 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子密度天平 |  | 分度值：____ g |  |  |  |  | □有效 □失效 |  |
| 密度测量组件 |  | 吊篮/悬挂丝/烧杯完整洁净 |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |
| 温度计 |  | 分辨力：____℃ |  |  |  |  | □有效 □失效 |  |
| 超声波清洗机 |  | 定时/运行状态正常 |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |
| 标准密度块/核查样 |  | 证书密度：____ g/cm³ 参考温度：____℃ |  |  |  |  | □有效 □不适用 |  |
| 三级水 |  | □符合ISO 3696三级水 □等效水确认 |  | 批号/制备日期：____ |  |  | □符合 □不符合 |  |

3 天平内校准、零点和密度系统核查

| 预热开始时间 | ____:____ | 预热时长 | ____ min | 内校准时间 | ____:____ | 内校准结果 | □通过 □失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平泡 | □居中 □不居中 | 零点稳定性 | □稳定 □漂移 | 防风/防振 | □符合 □不符合 | 操作人 |  |
| 空载调零前示值 | ____ g | 调零后示值 | ____ g | 密度程序 | □固体/水 | 自动计算功能 | □正常 □异常 |
| 内校准/异常说明 |  |  |  |  |  |  |  |

3.1 标准密度块/已知密度核查样系统核查（每批执行或填写对应期间核查记录编号）

| 标准块编号 | 证书密度/(g/cm³) | 参考温度/℃ | 水温/℃ | 测量序号 | 实测密度/(g/cm³) | 相对偏差/% | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 2 |  |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 3 |  |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 4 |  |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | 5 |  |  | □符合 □不符合 |
| 平均密度：________ g/cm³ |  | 最大相对偏差：________ % |  | 核查控制限：________ |  | 总体结论：□符合 □不符合 |  |

3.2 自动计算程序复核（首次启用、维修、软件升级或参数变化时填写；其他情况填写验证记录编号）

| 试样/验证编号 | A/g | B/g | 水温/℃ | 水密度/(g/cm³) | 自动密度/(g/cm³) | 复算密度/(g/cm³) | 差异/结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证记录编号 |  |  |  | 验证结论 | □一致 □不一致 □本次不适用 |  |  |

4 试样清洗、试验用水和密度组件准备确认

| 序号 | 操作/控制项目 | 要求 | 结果 | 记录/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗液 | □分析纯乙醇 □分析纯甲醇 | □符合 □不符合 | 批号：____ |
| 2 | 超声清洗 | （2±0.1）min | 实测：____ min |  |
| 3 | 冲洗 | 使用三级水充分冲洗 | □完成 □未完成 |  |
| 4 | 干燥 | 无油压缩空气或经确认的洁净方式，表面无可见水分 | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 室温平衡 | 试样、水和密度组件达到室温 | □符合 □不符合 | 平衡时间：____ min |
| 6 | 水质和液面 | 水清洁、无油膜/悬浮物，液量足以完全浸没试样 | □符合 □不符合 |  |
| 7 | 组件安装 | 吊篮、悬挂丝和烧杯互不接触 | □符合 □不符合 |  |
| 8 | 组件排泡与调零 | 悬挂丝/吊篮无可见气泡，示值稳定后调零 | □符合 □不符合 | 调零时间：____ |
| 9 | 水温输入 | 天平密度程序中水温/水密度设置正确 | □符合 □不符合 | 初始水温：____℃ |

5 原始称量与自动密度计算记录

填写说明：A为空气中质量，B为水中表观质量；每个试样至少2次独立测量，差值>0.1 g/cm³时应排查并增加第3次测量。A、B按天平实际显示位数记录，密度原始值不得提前修约。

| 试样编号 | 测量序号 | A/g | B/g | 水温/℃ | 水密度/(g/cm³) | 自动密度/(g/cm³) | 稳定标志 | 气泡排除 | 无接触/漂浮 | 电子数据/打印件编号 | 有效性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  | □有 □无 | □是 □否 | □符合 □不符合 |  | □有效 □无效 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | □有 □无 | □是 □否 | □符合 □不符合 |  | □有效 □无效 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | □有 □无 | □是 □否 | □符合 □不符合 |  | □有效 □无效 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | □有 □无 | □是 □否 | □符合 □不符合 |  | □有效 □无效 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | □有 □无 | □是 □否 | □符合 □不符合 |  | □有效 □无效 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | □有 □无 | □是 □否 | □符合 □不符合 |  | □有效 □无效 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | □有 □无 | □是 □否 | □符合 □不符合 |  | □有效 □无效 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | □有 □无 | □是 □否 | □符合 □不符合 |  | □有效 □无效 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | □有 □无 | □是 □否 | □符合 □不符合 |  | □有效 □无效 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | □有 □无 | □是 □否 | □符合 □不符合 |  | □有效 □无效 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | □有 □无 | □是 □否 | □符合 □不符合 |  | □有效 □无效 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | □有 □无 | □是 □否 | □符合 □不符合 |  | □有效 □无效 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | □有 □无 | □是 □否 | □符合 □不符合 |  | □有效 □无效 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | □有 □无 | □是 □否 | □符合 □不符合 |  | □有效 □无效 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | □有 □无 | □是 □否 | □符合 □不符合 |  | □有效 □无效 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | □有 □无 | □是 □否 | □符合 □不符合 |  | □有效 □无效 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | □有 □无 | □是 □否 | □符合 □不符合 |  | □有效 □无效 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | □有 □无 | □是 □否 | □符合 □不符合 |  | □有效 □无效 |  |

6 密度结果汇总、相对偏差和单项判定

计算关系：ρ=A×ρ₀/(A−B)；相对偏差(%)=(试样平均密度−声明密度)/声明密度×100%。每个试样取有效平行结果的算术平均值。

| 试样编号 | 密度1 | 密度2 | 密度3（需要时） | 有效结果差值 | 试样平均密度 | 修约值/(g/cm³) | 声明密度/(g/cm³) | 相对偏差/% | 允许偏差 | 单项结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5% | □符合 □不符合 □不判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5% | □符合 □不符合 □不判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5% | □符合 □不符合 □不判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5% | □符合 □不符合 □不判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5% | □符合 □不符合 □不判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5% | □符合 □不符合 □不判定 |  |
| 6个试样总体平均密度（修约前） |  |  | ________ g/cm³ |  |  | 修约至0.1 g/cm³ |  | ________ g/cm³ |  | 六个试样：□全部符合 □存在不符合 □仅报告结果 |  |

7 关键操作过程确认

| 序号 | 确认项目 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已核对6个试样编号、前序试验记录及声明密度来源 | □是 □否 □不适用 |  |
| 2 | 天平外部校准有效、水平居中、预热完成并通过内校准 | □是 □否 □不适用 |  |
| 3 | 密度组件安装正确，吊篮/悬挂丝与烧杯无接触 | □是 □否 □不适用 |  |
| 4 | 试样经规定清洗、冲洗、干燥并达到室温平衡 | □是 □否 □不适用 |  |
| 5 | 密度程序选择“固体/水”，实际水温或水密度输入正确 | □是 □否 □不适用 |  |
| 6 | 组件空载排泡、示值稳定后完成去皮/调零 | □是 □否 □不适用 |  |
| 7 | 空气中称量时试样位于称量盘中央，稳定标志出现后采集A | □是 □否 □不适用 |  |
| 8 | 水中称量时试样完全浸没，不接触杯壁、杯底、温度计或支架 | □是 □否 □不适用 |  |
| 9 | 试样、吊篮、悬挂丝无可见气泡，稳定后采集B并自动计算 | □是 □否 □不适用 |  |
| 10 | 每个试样至少完成2次独立测量，必要时完成第3次测量 | □是 □否 □不适用 |  |
| 11 | 水温变化受控；变化>1℃时已重新输入并调零；自动数据、打印件或截图与试样编号一一对应并已保存 | □是 □否 □不适用 |  |

8 异常、偏离、无效数据和复测记录

| 发生时间 | 试样编号 | 异常/偏离或无效原因 | 原始数据是否保留 | 影响评估 | 处理/复测措施 | 技术负责人意见 | 记录人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |

9 结果汇总、附件归档和人员签字

| 适用项目是否全部完成 | □是 □否，说明：________________________ | 6个试样有效结果 | □全部获得 □存在无效/缺失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声明密度来源 | 文件名称/编号：________________________ | 声明密度 | ________ g/cm³ |
| 单项不符合 | □无 □有，试样编号及说明：________________ | 是否需要复测 | □否 □是，原因：____________ |
| 最终结论 | □符合 □不符合 □仅报告实测结果不作判定 □需复测 |  |  |
| 附件归档 | □天平自动数据 □打印件 □屏幕照片 □内校准记录 □标准密度块核查 □水温记录 □清洗记录 □其他：____ |  |  |
| 检测人员 | 签名：____________ 日期：____年__月__日 | 复核人员 | 签名：____________ 日期：____年__月__日 |
| 技术负责人（必要时） | 签名：____________ 日期：____年__月__日 | 授权签字人/批准人（报告） | 签名：____________ 日期：____年__月__日 |
| 记录修改说明 | 原始记录如需修改，应保留原内容、注明修改人、日期和原因；不得覆盖、擦除或重新抄写掩盖原始数据。 |  |  |

判定说明：当有效声明密度可追溯时，6个试样的实测密度与声明密度的相对偏差均不超过±5%，方可判定本项目符合。未提供有效声明密度时，仅报告单个试样密度及总体平均密度，不作符合性判定。