激光选区熔化金属材料密度试验作业指导书

文件审批信息

| 职责 | 岗位/部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 检测人员/方法负责人 |  |  |
| 审核 | 技术负责人 |  |  |
| 批准 | 质量负责人/授权签字人 |  |  |

文件修订记录

| 版本 | 修订内容 | 修订原因 | 生效日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 首次建立 | 建立激光选区熔化金属材料密度试验作业指导书。 |  |  |
| V1.1 | 统一密度试样数量为6个 | 与R016原始记录及十四项评价标准保持一致。 |  |  |

1 目的

规范采用带密度测量组件、内置校准功能和自动密度计算程序的电子天平，对激光选区熔化口腔修复用金属材料试样进行密度测定的全过程，确保样品清洗、天平校准、水温输入、空气中称量、水中称量、气泡排除、自动计算、结果复核和原始记录均处于受控状态，保证检测结果真实、准确、完整、可追溯，满足实验室的管理要求。

2 适用范围

本文件适用于依据YY/T 1702-2020开展的激光选区熔化口腔固定和活动修复用金属材料密度试验。试验采用阿基米德原理静水称量法，由具备内校准和自动计算功能的电子天平测定试样在空气中的质量及在水中的表观质量并自动计算密度。

3 依据文件

YY/T 1702-2020《牙科学 增材制造 口腔固定和活动修复用激光选区熔化金属材料》；

GB 17168-2013/ISO 22674:2006《牙科学 固定和活动修复用金属材料》；

ISO 22674:2016《Dentistry—Metallic materials for fixed and removable restorations and appliances》；

ISO 3696《分析实验室用水 规格和试验方法》；

所用电子天平、密度测量组件及自动计算程序使用说明书；

实验室质量手册、程序文件的要求。

4 术语、符号和试验原理

4.1 试验原理

根据阿基米德原理，试样浸没在已知密度的液体中时受到浮力。通过测定试样在空气中的质量与在水中的表观质量，由天平密度程序自动计算试样密度。

4.2 符号

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| A | 试样在空气中的质量 | g |
| B | 试样在水中的表观质量 | g |
| ρ₀ | 试验温度下水的密度 | g/cm³ |
| ρ | 试样密度 | g/cm³ |

4.3 计算与自动计算程序

自动计算天平应按制造商规定的算法计算密度。常用计算式为ρ=A×ρ₀/(A-B)；天平自动计算功能在首次启用、维修、软件升级或计算参数改变后，应使用同一组A、B和ρ₀数据进行人工复算或电子表格复算，确认自动计算结果一致。

5 职责

| 岗位/角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 检测人员 | 核对样品和检测依据；确认设备状态；实施清洗、称量和气泡排除；及时填写原始记录；保存天平打印件、截图或电子数据；报告异常。 |
| 核验人员 | 复核样品数量、称量数据、水温及水密度、自动计算结果、声明密度、偏差计算、结论和附件对应关系。 |
| 设备管理员 | 负责天平、密度组件、温度计及辅助器具的校准、核查、维护、状态标识和故障处理。 |
| 技术负责人 | 负责方法确认、自动计算程序验证、人员授权、异常结果和方法偏离的技术评审。 |
| 质量负责人/授权签字人 | 监督记录和不符合工作控制；审核对外报告及实验室标识使用的合规性。 |

6 人员、环境与安全要求

6.1 人员要求

检测人员应接受YY/T 1702-2020、静水称量法、天平及密度组件操作、气泡控制、原始记录和实验室质量体系培训，并经考核授权后独立操作。

检测人员应理解内校准仅用于天平日常调整和状态确认，不能代替有资质机构实施的外部计量校准或检定。

核验人员应能识别水中称量接触、气泡、漂移、样品吸附水及自动计算参数错误对结果的影响。

6.2 环境要求

天平应安装在稳固、水平、防振的工作台上，避开强气流、阳光直射、热源、空调出风口、强磁场和明显振动。

实验室温湿度应在天平制造商规定的工作范围内并保持相对稳定；建议温度控制在（20±2）℃，每批试验记录实际温度和相对湿度。

试验用水、试样和密度组件应充分达到室温平衡；称量过程中水温变化不宜超过1℃。

6.3 安全要求

分析纯乙醇属于易燃液体，应在通风良好区域使用，远离火源和热源。

操作超声波清洗机时应关闭盖板，避免溶剂飞溅；不得在不适宜的开放式超声槽中大量直接加入易燃溶剂。

使用无油压缩空气时应控制压力，防止试样飞出或伤人。

7 仪器设备、器具与材料

| 序号 | 设备/材料 | 技术或状态要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内校准自动计算电子天平 | 配密度测量程序和静水称量组件；分度值和最大允许误差满足预期不确定度；外部校准在有效期内；水平状态正常。 | 空气中质量、水中表观质量及密度自动计算 |
| 2 | 密度测量组件 | 支架、吊篮/称量盘、悬挂丝和烧杯完整、洁净、无变形；安装牢固；浸没部件不接触烧杯。 | 静水称量 |
| 3 | 温度计 | 分辨力不大于0.1℃，校准或核查有效。 | 测量试验水温 |
| 4 | 试验用水 | 符合ISO 3696三级水或实验室经确认的等效水。 | 浸没介质 |
| 5 | 分析纯乙醇 | 在有效期内，外观清洁。 | 不规则试样清洗 |
| 6 | 超声波清洗机 | 状态正常，计时功能有效。 | 试样超声清洗2 min |
| 7 | 无油压缩空气/洁净干燥装置 | 无油、无水、无颗粒污染。 | 试样干燥 |
| 8 | 无损伤镊子、软毛刷 | 洁净，不与试样发生反应。 | 取放试样、排除气泡 |
| 9 | 已知密度核查样/标准物质 | 密度值可追溯，覆盖实际测量范围或具有适宜控制限。 | 期间核查和系统适用性检查 |

8 试样要求

YY/T 1702-2020密度试验使用完成硬度、夹杂物和孔隙率试验后的6个试样。6个试样应具有唯一编号，并与打印方向、材料批号、热处理记录、前序试验记录及检测报告保持对应。

试样不得存在影响密度测量的松散残留物、油污或附着物。前序试验造成明显材料缺失、开裂、断裂、夹持物残留或无法完全浸没时，应由技术负责人评估是否仍适用。

不规则形状试样按本规程静水称量法测定。规则形状试样原则上也可通过尺寸和质量计算密度，但本规程统一采用静水称量自动计算法，以减少不同方法引入的差异。

9 试验前准备和确认

9.1 资料与样品核对

核对委托单、样品名称、样品编号、材料类别、批号、打印方向、热处理状态、样品数量及检测依据。

确认包装随附文件、产品说明书、材质证明或制造商声明中给出的密度标示值，并记录其来源、文件编号和单位。未提供声明密度时，只报告实测结果，不进行符合性判定。

确认6个试样均来自同批次，并已完成YY/T 1702-2020规定的前序试验。

9.2 天平和密度组件确认

- 检查天平校准状态标识、外部校准有效期和日常使用记录。

- 按制造商说明书安装密度组件，确认吊篮/称量盘、悬挂丝和烧杯互不接触，天平水平泡居中。

- 接通电源并按说明书预热；无明确要求时，建议预热不少于30 min。

- 检查天平零点稳定性、显示、按键、密度程序、数据保存/打印和通讯功能。

- 执行内校准并记录校准日期、时间、结果和操作人员。内校准失败、报警或零点持续漂移时不得开始试验。

- 内校准后，建议用已知密度核查样或标准物质进行系统核查；结果应在实验室建立的控制限内。

9.3 水和温度准备

- 清洁烧杯和浸没组件，加入足量蒸馏水水，使试样称量时能够完全浸没且不接触水面、杯底和杯壁。

- 水中不得有明显悬浮物、油膜或大量气泡。必要时可将水静置或采用经确认的脱气方式；未经方法确认不得加入润湿剂或表面活性剂。

- 将温度计置于水中适当位置，避免与吊篮、试样或烧杯壁接触；水温稳定后记录至0.1℃。

- 在天平密度程序中选择“固体密度/静水称量”模式，液体选择“水”，输入实际水温或对应水密度。若程序自动调用水密度表，应核对温度设置正确。

10 试验操作步骤

10.1 试样清洗和干燥

- 将试样浸入分析纯乙醇中，超声清洗（2±0.1）min。

- 取出试样，用蒸馏水充分冲洗，去除清洗溶剂和松散颗粒。

- 使用无油压缩空气或经确认的洁净方式吹干试样，确认表面无可见水分、油污和残留物。

- 将试样置于洁净容器中冷却/平衡至室温，避免手直接接触。

10.2 密度组件空载调零

- 将烧杯和密度组件放置到规定位置，使浸没称量盘或吊篮完全浸入水中，并确认悬挂丝和称量盘不接触烧杯。

- 轻轻晃动或用洁净软毛刷清除悬挂丝、吊篮表面的附着气泡。

- 待水面和天平示值稳定后，按天平程序要求进行去皮/归零。

- 记录水温、液体类型、密度组件编号和调零状态。

10.3 空气中质量测定

- 核对试样编号，将干燥试样放置在空气称量盘中央，不得接触支架或其他部件。

- 关闭防风罩或采取防气流措施，等待稳定标志出现。

- 确认示值稳定后，由天平密度程序采集空气中质量A；记录A值或保存打印件/截图。

- 取下试样时使用洁净镊子，不得用手直接接触。

10.4 水中表观质量测定与自动计算

- 将试样放入浸没称量盘或吊篮中，使试样完全浸没。试样不得接触杯壁、杯底、温度计或支架。

- 检查试样、吊篮、悬挂丝和孔隙处是否附着气泡。可轻轻晃动吊篮、改变试样方向或用洁净软毛刷排泡，操作不得造成试样丢失或碰撞。

- 气泡排除后，等待水面静止和稳定标志出现，由天平密度程序采集水中表观质量B并自动计算密度ρ。

- 记录A、B、实际水温、程序采用的水密度和自动计算密度；保存电子数据、打印件或屏幕照片。

- 若结果显示异常、示值跳动、样品漂浮、气泡无法排除或试样发生接触，应取消本次结果，重新调零并复测。

10.5 重复测量和下一试样

- 每个试样至少完成2次独立测量。第二次测量前应将试样从水中取出、擦去明显挂水并重新进行空气中称量和水中称量，不得直接复制前次数据。

- 同一试样两次密度结果差值建议不大于0.1 g/cm³；超过时应检查气泡、接触、调零、水温和试样状态，并至少再测1次。由技术负责人或方法文件确定最终有效结果取舍规则。

- 完成一个试样后，检查水质和组件状态，再按相同步骤完成其余试样。水温变化超过1℃、水被污染或液面明显变化时，应重新输入水温/水密度并重新调零。

- 按相同条件完成6个试样的测定。

11 数据处理和结果判定

11.1 数据处理

每个试样取有效平行测量结果的算术平均值作为该试样密度。

分别报告6个试样的密度和6个试样的总体平均密度。

单个密度结果和总体平均值按GB 17168-2013要求修约至0.1 g/cm³；原始称量数据应保留天平实际显示位数，不得提前修约。

自动计算结果应与天平记录中的A、B、水温和水密度一一对应。必要时按公式复算，复算差异应仅来自显示位数或空气浮力修正。

11.2判定原则

当制造商包装随附文件、产品说明书或材质证明提供密度标示值时，每个试样的实测密度与标示值的偏差均不应超过±5%；YY/T 1702-2020要求6个试样均符合密度要求。

6个试样全部符合时，密度项目判定为符合；任一试样不符合时，按不符合工作控制程序进行技术评审，不得擅自删除异常数据或仅以总体平均值代替单个结果判定。

未提供有效声明密度、声明值来源无法追溯或项目不在资质认定能力范围内时，报告仅给出实测结果，不作符合性判定，并说明原因。

12 质量控制要求

| 控制环节 | 控制要求 | 记录/证据 |
| --- | --- | --- |
| 计量溯源 | 天平、温度计应在校准有效期内；内校准不得替代外部校准。 | 校准证书、状态标识、设备档案 |
| 日常校准 | 每批试验前进行内校准；移动设备、温度明显变化、断电重启或示值异常后重新内校准。 | 内校准记录 |
| 系统核查 | 使用已知密度核查样或标准物质进行定期核查，建立控制限或控制图。 | 期间核查记录 |
| 自动计算验证 | 首次启用、维修、软件升级或参数改变后，用已知A、B、ρ₀数据复核自动计算结果。 | 软件/计算验证记录 |
| 水温控制 | 记录实际水温并使用对应水密度；水温显著变化后重新输入和调零。 | 原始记录、温度计编号 |
| 气泡控制 | 试样及浸没组件无可见气泡；气泡无法排除的结果无效。 | 操作确认、异常说明 |
| 重复性控制 | 每个试样平行测量，超出内控差值时调查并复测。 | 平行测量数据 |
| 数据完整性 | A、B、水温、水密度、自动密度、声明值、偏差、附件编号均可追溯。 | 原始记录、打印件/截图/电子文件 |

13 异常、偏离与不符合工作处理

| 异常情形 | 处理要求 |
| --- | --- |
| 内校准失败、天平报警或零点漂移 | 停止试验，检查环境和设备；通知设备管理员，处理合格后重新校准。 |
| 密度组件、悬挂丝或试样接触烧杯 | 本次水中称量无效，重新安装、调零并复测。 |
| 试样或组件表面存在气泡 | 排除气泡后重新等待稳定；无法排除时结果无效并记录。 |
| 水温输入错误或水温变化超过控制要求 | 更正实际水温/水密度，重新调零并重新测量受影响试样。 |
| 试样漂浮或不能完全浸没 | 不得强行按压；由技术负责人评估是否更换经确认的浸没方式或判定方法不适用。 |
| 平行测量差异超过内控限 | 检查清洗、气泡、接触、天平稳定性和水温；复测并保留全部原始数据。 |
| 声明密度缺失或来源不清 | 暂停符合性判定，联系委托方补充资料；不能补充时仅报告实测值。 |
| 设备超期、关键原始数据缺失或无法追溯 | 启动不符合工作控制，评估已出结果影响，必要时重新检测。 |

14 原始记录、数据和报告要求

14.1 原始记录应真实、准确、清晰、完整，不得随意涂改；确需修改时，应保留原始内容并签名注明日期和原因。原始记录至少应包括委托单位、样品名称、样品编号、检测依据、主要设备、试验条件、结果数据、判定依据、结论、检测日期、检测人员、复核人员和授权签字人等必要信息。原始记录见《激光选区熔化金属材料密度试验原始记录表》

14.2 报告应与原始记录的信息保持一致。报告格式见DLBP-CX-P08-R03 检验报告。