定制式固定义齿检验CMA试验原始记录表

依据：YY/T 1936-2024《定制式固定义齿》

1 基本信息与样品接收

| 项目 | 记录内容 | 项目 | 记录内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始记录编号 |  | 原始记录编号 |  |
| 委托单位 |  | 检测日期 |  |
| 样品名称 |  | 样品编号 |  |
| 规格型号/结构功能 |  | 牙位 |  |
| 材料类别 | □金属 □非金属 □金属-非金属联合 □其他 | 加工工艺 | □铸造 □切削 □3D打印 □烤瓷 □全瓷 □其他 |
| 样品数量 |  | 接收状态 | □完好 □异常，说明：____ |
| 检测依据 | YY/T 1936-2024 | 判定依据 | □标准 □委托协议 □产品技术要求 □仅描述 |
| 接收人员/日期 |  | 检测人员/日期 |  |

2 附件与资料核对

| 核对项目 | 要求 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预设模型 | 包括对颌模型；边缘清晰，咬合关系准确稳定。 | □符合 □不符合 □不适用 |  |
| 设计单 | 牙位、材料、结构、颜色、桥体、咬合和特殊要求完整。 | □符合 □不符合 □不适用 |  |
| 比色板/比色物 | 颜色检查适用时应提供。 | □有 □无 □不适用 |  |
| 主要原材料注册证 | 生产企业、商品名称、批号/编号可追溯。 | □已核查 □未核查 □不适用 |  |
| 制作过程记录 | 至少含原材料、工序、人员签名、完成时间。 | □完整 □不完整 □不适用 |  |
| 特殊设计说明 | 如存在，应与设计单、委托要求一致。 | □有 □无 □不适用 |  |

3 环境与设备确认

| 设备/条件 | 编号/状态 | 校准或核查状态 | 确认结果/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境温度/湿度 | 温度：____℃；湿度：____%RH | / | 检测地点：____ |
| 放大镜（≥2×） |  | □合格 □不合格 □不适用 |  |
| 牙科探针 |  | □合格 □不合格 □不适用 |  |
| 卡尺（0.1 mm） |  | □有效 □失效 □不适用 |  |
| 咬合色带 |  | □合格 □不合格 □不适用 |  |
| 比色板 / D65光源 |  | □合格 □不合格 □不适用 |  |
| 高速切割机 |  | □正常 □异常 □不适用 |  |
| 标准坐标纸 |  | □合格 □不合格 □不适用 |  |
| 粗糙度比较块 |  | □合格 □不合格 □不适用 |  |
| 显微镜/研磨抛光设备 |  | □正常 □异常 □不适用 |  |

4 总则类检查记录

| 项目 | 检查内容 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要原材料 | 注册证、生产企业、商品名称、品牌型号、批号/编号与样品及记录一致。 | □符合 □不符合 □不适用 |  |
| 设计一致性 | 样品牙位、结构、材料、颜色、桥体、咬合及特殊设计与设计单、模型一致。 | □符合 □不符合 □不适用 |  |
| 制作过程记录 | 工序名称、加工人员签名、工序完成时间、原材料信息可追溯。 | □完整 □不完整 □不适用 |  |

5 冠桥基底检验记录

| 样品编号 | 表面性能 | 组织面 | 适合性 | 桥体 | 交界线厚度/mm | 基底厚度/mm | 连接体面积/mm² | 单项结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不适用 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不适用 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不适用 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不适用 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不适用 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不适用 |  |

6 连接体横截面积计算记录

计算式：s = n + 0.5 × m。非贵金属连接体≥4 mm²，贵金属连接体≥6 mm²，氧化锆连接体≥7 mm²。

| 样品编号 | 材料类别 | 连接体部位 | 完全包含网格数n | 含描记线网格数m | 计算式 | s/mm² | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | s=n+0.5×m |  |  | □符合 □不符合 □不适用 |
|  |  |  |  |  | s=n+0.5×m |  |  | □符合 □不符合 □不适用 |
|  |  |  |  |  | s=n+0.5×m |  |  | □符合 □不符合 □不适用 |
|  |  |  |  |  | s=n+0.5×m |  |  | □符合 □不符合 □不适用 |

7 成品常规检验记录

| 样品编号 | 表面性能 | 外形轮廓 | 邻接关系 | 咬合关系 | 适合性 | 颜色 | 交界线 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不适用 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不适用 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不适用 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不适用 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不适用 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不适用 |  |

8 表面粗糙度比较记录（适用时）

| 样品编号 | 金属是否暴露 | 比较块编号 | 放大倍数 | 视觉比较 | 触觉比较 | 标准要求 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □是 □否 |  | □5× □10× | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | Ra≤0.025 μm | □符合 □不符合 □不适用 |  |
|  | □是 □否 |  | □5× □10× | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | Ra≤0.025 μm | □符合 □不符合 □不适用 |  |
|  | □是 □否 |  | □5× □10× | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | Ra≤0.025 μm | □符合 □不符合 □不适用 |  |
|  | □是 □否 |  | □5× □10× | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | Ra≤0.025 μm | □符合 □不符合 □不适用 |  |

9 孔隙度检查记录（适用时）

| 样品编号 | 受试面/部位 | 显微图像编号 | >30μm孔隙数 | 40-150μm孔隙数 | >150μm孔隙 | 判定要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | □有 □无 | >30μm≤16个；40-150μm≤6个；无>150μm | □符合 □不符合 □不适用 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 | >30μm≤16个；40-150μm≤6个；无>150μm | □符合 □不符合 □不适用 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 | >30μm≤16个；40-150μm≤6个；无>150μm | □符合 □不符合 □不适用 |
|  |  |  |  |  | □有 □无 | >30μm≤16个；40-150μm≤6个；无>150μm | □符合 □不符合 □不适用 |

10 偏离、异常及复检记录

| 发生时间 | 样品编号 | 异常/偏离描述 | 影响评估 | 处理措施 | 技术负责人意见 | 记录人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11 结果汇总与签字

| 项目 | 结果/说明 |
| --- | --- |
| 适用项目是否全部完成 | □是 □否，说明： |
| 不适用项目及理由 |  |
| 单项不符合项目 | □无 □有，说明： |
| 是否需要复检 | □否 □是，原因： |
| 最终结论 | □合格 □不合格 □仅描述结果不作判定 □需复检 |
| 附件归档 | □照片 □尺寸测量记录 □坐标纸记录 □显微图像 □电子数据 □其他：____ |
| 检测人员 | 签名：__________ 日期：____年__月__日 |
| 复核人员 | 签名：__________ 日期：____年__月__日 |
| 技术负责人（必要时） | 签名：__________ 日期：____年__月__日 |