定制式活动义齿检验
CMA试验原始记录表

依据：YY/T 1937-2024《定制式活动义齿》

| 记录编号 | 原始记录编号 | 检测类别 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | □ 出厂检验 □ 型式检验 □ 委托检验 | 第 页/共 页 |

1 基本信息与样品接收记录

| 项目 | 记录内容 | 项目 | 记录内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位/送检单位 |  | 接收日期 | ____年__月__日 |
| 样品名称 | □ 可摘局部义齿 □ 全口义齿 □ 金属支架可摘局部义齿 □ 其他： | 样品数量 |  |
| 样品编号/批号 |  | 规格型号/功能分类 | □ 树脂基托 □ 金属基托 □ 软衬 □ 附着体 □ 其他 |
| 人工牙类型 | □ 合成树脂牙 □ 陶瓷牙 □ 金属牙 □ 其他 | 基托/支架材料 |  |
| 设计单编号 |  | 模型编号 |  |
| 对颌模型/附件 | □ 有 □ 无 □ 不适用 | 比色板/比色物 | □ 有 □ 无 □ 不适用 |
| 样品状态 | □ 完好 □ 污染 □ 破损 □ 缺件 □ 其他： | 接收人员 |  |

注：样品编号、模型编号、设计单编号、原始记录编号、原始记录编号应保持唯一对应关系。

2 检测依据、环境条件与人员信息

| 项目 | 标准/方法要求 | 实际记录 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 | YY/T 1937-2024《定制式活动义齿》 |  | □ 是 □ 否 |
| 检测地点 | 实验室/检测区 |  | □ 是 □ 否 |
| 环境温度 | 实验室规定范围内 |  | □ 是 □ 否 |
| 相对湿度 | 实验室规定范围内 |  | □ 是 □ 否 |
| 色泽检查光源 | D65，色温6500 K，照度700 lx；或自然光线中午12:00前后2 h |  | □ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 色稳定性观察光线 | 阴天漫反射日光或照度≥1000 lx |  | □ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 检测人员 |  |  | 签字： |
| 复核人员 |  |  | 签字： |

3 设备、量具与材料确认

| 设备/器具名称 | 编号 | 校准/核查有效期 | 使用前状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡尺（精度0.1 mm） |  |  | □ 合格 □ 不合格 | 用于基托厚度、组织面终止点、大连接体测量 |
| 放大镜/目视检查辅助器具 |  |  | □ 合格 □ 不合格 | 外观、表面、适合性辅助检查 |
| 咬合纸/咬合色带 |  |  | □ 合格 □ 不合格 | 咬合关系检查 |
| 标准比色板/比色物 |  |  | □ 合格 □ 不合格 | 色泽检查 |
| D65标准光源/照明装置 |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 | 色泽或色稳定性观察 |
| 照度计 |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 | 照度确认 |
| X射线机 |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 | 金属内部质量 |
| 牙科专用孔型像质计 |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 | 金属内部质量 |
| 密度计/图像分析软件 |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 | 厚度/缺陷辅助判定 |
| 水冷切割机 |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 | 内外终止线/孔隙度制样 |
| 角度测量器具 |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 | 内外终止线角度 |
| 色稳定性试验箱/光照设备 |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 | 37±5℃水中光照24 h |

4 资料与追溯性核查

| 核查项目 | 要求 | 核查结果 | 备注/编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要原材料注册证 | 主要原材料应具有医疗器械产品注册证书，并说明原材料名称和生产企业 | □ 符合 □ 不符合 □ 不适用 |  |
| 原材料追溯信息 | 生产企业名称、商品名称、金属品牌型号、批号/编号应可追溯 | □ 符合 □ 不符合 □ 不适用 |  |
| 设计单一致性 | 设计制作应根据患者模型及设计单要求制作 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 制作过程记录 | 至少涵盖工序名称、加工人员签名及工序完成时间 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 随附模型与附件 | 模型、对颌模型、比色板/比色物等附件齐全 | □ 符合 □ 不符合 □ 不适用 |  |

5 模型要求检查记录

| 模型类型 | 检查项目 | 标准要求摘要 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可摘局部义齿工作模型 | 软硬组织复制 | 准确复制与修复有关的软硬组织外形 | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |  |
| 可摘局部义齿工作模型 | 模型边缘 | 边缘整齐光滑，正确反映唇、颊沟形态 | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |  |
| 可摘局部义齿工作模型 | 解剖范围 | 上颌包括上颌结节区、翼上颌切迹；下颌包括完整磨牙后垫区 | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |  |
| 可摘局部义齿工作模型 | 基底厚度 | 模型最薄处≥5 mm | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 | 实测：____ mm |
| 全口义齿工作模型 | 组织形态 | 正确反映无牙颌组织形态和颊、舌皱裂外形 | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |  |
| 全口义齿工作模型 | 上颌范围 | 后缘超过腭小凹并包括颤动线区、上颌结节及翼上颌切迹 | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |  |
| 全口义齿工作模型 | 下颌范围 | 包括双侧磨牙后垫；舌侧边缘超过内斜嵴及口底组织1.5~2.5 mm | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |  |
| 全口义齿工作模型 | 边缘/基底 | 模型四周边缘圆滑，宽2~3 mm；最薄处≥5 mm | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |  |

6 常规检验记录

| 序号 | 检验项目 | 标准/方法要求摘要 | 检验结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形及表面 | 义齿除组织面外，基托、人工牙、卡环及连接体光滑连续；无异物、气孔、凹陷、裂纹、砂眼、缩孔等；组织面无嵌入石膏等杂质 |  | □ 合格 □ 不合格 |
| 2 | 牙根外形/金属支架包埋 | 树脂基托人工牙龈缘线以下形成牙根外形；加强网及网状连接体完全包裹于树脂基托内；内外终止线处过渡平整、光滑 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 3 | 适合性-基托/支架 | 义齿在模型上就位后，基托边缘与模型密合且不妨碍就位；金属支架大小连接体与模型贴合，顺利摘戴，无摆动、旋转或翘动 |  | □ 合格 □ 不合格 |
| 4 | 适合性-卡环 | 卡环固位部分进入基牙倒凹区；自卡环体至臂尖与模型密合，不妨碍就位或影响咬合 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 5 | 适合性-支托 | 支托边缘与牙体密合，不妨碍就位，不影响咬合 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 6 | 色泽 | 树脂基托色泽均匀且与基托聚合物厂家比色板/比色物一致；人工牙色泽与设计单一致 |  | □ 合格 □ 不合格 |
| 7 | 人工牙排列及牙合曲线 | 可摘局部义齿人工牙尺寸及排列与天然牙协调；全口义齿符合Spee曲线、补偿曲线及横牙合曲线要求 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 8 | 咬合 | 可摘局部义齿与对颌牙接触且无牙合干扰；全口义齿同名后牙接触，前伸、侧方运动达到平衡牙合 |  | □ 合格 □ 不合格 |
| 9 | 标志和随附文件 | 包装标志真实；使用说明书、检验合格证、品质保证卡内容完整 |  | □ 合格 □ 不合格 |
| 10 | 包装 | 包装保持清洁、防碰撞 |  | □ 合格 □ 不合格 |

7 基托厚度测量记录

测量方法：采用精度0.1 mm卡尺，在基托边缘和中部各取较为分散的3点测量。若有医疗机构或生产厂家特殊要求，应在备注中注明。

| 样品类型 | 测量位置 | 标准要求 | 测量1/mm | 测量2/mm | 测量3/mm | 平均值/mm | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全口义齿 | 基托边缘 | 2.5±0.5 mm |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 全口义齿 | 基托中部 | 2.0±0.5 mm |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 可摘局部义齿 | 基托边缘 | 2.0±0.2 mm |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 可摘局部义齿 | 基托中部 | 1.5±0.2 mm |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |

8 金属支架及专项尺寸检验记录

| 检验对象 | 项目 | 标准要求 | 实测/观察记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织面终止点 | 位置 | 位于游离端牙槽嵴顶对应网状连接体处，且为网状连接体唯一与模型接触部分 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 组织面终止点 | 面积 | 1.5 mm²~2.5 mm²的方形或圆形，不形成支点，不妨碍就位或稳定 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 前腭杆 | 厚度/宽度/距龈缘 | 厚度≥1 mm；宽度6.0~8.0 mm；前缘距余留牙龈缘≥6 mm |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 后腭杆 | 宽度/厚度/位置 | 宽度3.0~5.0 mm；厚度1.2~2.0 mm；前后腭杆间距≥15 mm（适用时） |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 侧腭杆 | 距龈缘/厚度/宽度 | 离开余留牙龈4.0~6.0 mm；厚度≥1 mm；宽度3.0~3.5 mm |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 舌杆 | 距龈缘/厚度/宽度 | 上端离开余留牙龈缘≥3 mm；最厚部位为下缘，厚度≥2 mm；宽度3.0~4.0 mm |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |

9 金属内部质量检测记录

| 项目 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 适用样品 | □ 整铸支架 □ 3D打印支架 □ 其他： |
| X射线图像/胶片编号 |  |
| 像质计材质/编号 |  |
| 试样放置方式 | □ 卡环连接部位内侧表面向上 □ 连接杆展平放置 □ 其他： |
| 曝光/采集参数 |  |
| 密度计/软件测量结果 |  |
| 卡环体与卡环臂连接处厚度 | 实测：____ mm；要求：≥1.0 mm（特殊设计除外） |
| 缺陷观察 | □ 无气泡/砂眼 □ 有气泡 □ 有砂眼 □ 图像变化不均匀 □ 其他： |
| 前腭杆/后腭杆/舌杆观察 | □ 无气泡砂眼等可见缺陷 □ 有缺陷： |
| 判定 | □ 合格 □ 不合格 □ 需复检 □ 不适用 |

10 内、外终止线检验记录

| 项目 | 标准要求 | 切割/磨制记录 | 实测/观察结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割制样 | 水冷切割，切割过程中温度不超过30℃；从颊舌向垂直于牙列剖开网状区，湿磨至断面平整 | 切割设备编号：____；温度：____℃；砂纸：约30 μm |  | □ 符合 □ 不符合 □ 不适用 |
| 外终止线 | 树脂基托磨光面与金属支架交接处形成外终止线；连接体与网状连接体夹角<90° |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 内终止线 | 树脂基托组织面与金属支架交接处形成内终止线；连接体与网状连接体角度为90°±5° |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 位置关系 | 内外终止线不可设置在同一垂直线处 |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |

11 孔隙度试验记录

适用样品：按要求制备的全口义齿试样。评定要求：上下颌每例6个检查面中至少5个检查面无孔隙判定为合格。

| 颌位 | 检查面1 | 检查面2 | 检查面3 | 检查面4 | 检查面5 | 检查面6 | 无孔隙面数 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上颌 | □ 无 □ 有 | □ 无 □ 有 | □ 无 □ 有 | □ 无 □ 有 | □ 无 □ 有 | □ 无 □ 有 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 下颌 | □ 无 □ 有 | □ 无 □ 有 | □ 无 □ 有 | □ 无 □ 有 | □ 无 □ 有 | □ 无 □ 有 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |

| 切割设备编号 | 切割温度/℃ | 砂纸规格 | 检查人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 约30 μm |  |  |

12 色稳定性试验记录

| 项目 | 要求 | 实际记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试样选取 | 选取/截取树脂基托较宽区域，部分以锡箔或铝箔覆盖 |  | □ 符合 □ 不符合 □ 不适用 |
| 水浴温度 | (37±5)℃ |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 照射时间 | 24 h |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 观察光线 | 阴天漫反射日光或光线不低于1000 lx |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 观察人数 | 3名检验人员 |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 单次观察时间 | ≤2 s |  | □ 符合 □ 不符合 |

| 试样编号 | 观察者1结果 | 观察者1签字 | 观察者2结果 | 观察者2签字 | 观察者3结果 | 观察者3签字 | 通过票数 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □ 无/轻微变化 □ 明显变化 □ 无法判定 |  | □ 无/轻微变化 □ 明显变化 □ 无法判定 |  | □ 无/轻微变化 □ 明显变化 □ 无法判定 |  |  | □ 通过 □ 不通过 □ 复检 |
|  | □ 无/轻微变化 □ 明显变化 □ 无法判定 |  | □ 无/轻微变化 □ 明显变化 □ 无法判定 |  | □ 无/轻微变化 □ 明显变化 □ 无法判定 |  |  | □ 通过 □ 不通过 □ 复检 |
|  | □ 无/轻微变化 □ 明显变化 □ 无法判定 |  | □ 无/轻微变化 □ 明显变化 □ 无法判定 |  | □ 无/轻微变化 □ 明显变化 □ 无法判定 |  |  | □ 通过 □ 不通过 □ 复检 |

13 结果汇总与结论

| 检验项目 | 判定 | 检验项目 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料与追溯性 | □ 合格 □ 不合格 | 模型要求 | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 外形及表面 | □ 合格 □ 不合格 | 适合性 | □ 合格 □ 不合格 |
| 色泽 | □ 合格 □ 不合格 | 厚度 | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 人工牙排列及牙合曲线 | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 | 咬合 | □ 合格 □ 不合格 |
| 组织面终止点 | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 | 大连接体 | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 金属内部质量 | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 | 内、外终止线 | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 孔隙度 | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 | 色稳定性 | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |
| 标志/随附文件/包装 | □ 合格 □ 不合格 | 综合结论 | □ 合格 □ 不合格 □ 需复检 |

| 不合格/异常描述 | 处置意见 | 复检结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

14 偏离、异常与不符合工作记录

| 日期/时间 | 异常或偏离内容 | 影响评估 | 处置措施 | 批准/确认人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □ 不影响结果 □ 影响结果 □ 待评估 |  |  |
|  |  | □ 不影响结果 □ 影响结果 □ 待评估 |  |  |
|  |  | □ 不影响结果 □ 影响结果 □ 待评估 |  |  |

15 附件与数据归档记录

| 附件/数据类型 | 编号或文件名 | 保存位置 | 是否归档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单复印件/扫描件 |  |  | □ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 原材料注册证/批号资料 |  |  | □ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 模型照片/试样照片 |  |  | □ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 测量照片/显微或X射线图像 |  |  | □ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 色稳定性观察记录/照片 |  |  | □ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 计算记录/软件导出文件 |  |  | □ 是 □ 否 □ 不适用 |

16 人员签字

| 角色 | 姓名/签字 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测人员 |  | ____年__月__日 |  |
| 复核人员 |  | ____年__月__日 |  |
| 技术负责人/授权签字人（适用时） |  | ____年__月__日 |  |