定制式固定义齿检验标准操作规程

CMA实验室作业指导书（删减版）

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | SOP-014 | 版本/状态 | A/1 / 受控 |
| 文件层级 | 作业指导书 / SOP | 归口部门 | 实验室 / 检测部 |
| 适用项目 | 定制式固定义齿常规检验 | 生效日期 | ____年__月__日 |
| 编制部门 | 实验室 / 检测部 | 使用部门 | 检测室、质量管理部 |
| 检测依据 | YY/T 1936-2024《定制式固定义齿》 | 页数 | 共____页 |

| 职责 | 岗位/部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 检测人员 / 方法负责人 |  |  |
| 审核 | 技术负责人 |  |  |
| 批准 | 质量负责人 / 授权签字人 |  |  |

| 版本 | 修订类型 | 修订内容摘要 | 生效日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/1 | 修订 | 根据实验室适用范围精简检验项目，保留常规外观、适合性、尺寸、邻接、咬合、颜色、表面粗糙度、孔隙度及记录追溯要求。 |  |  |

1 目的

规范实验室依据 YY/T 1936-2024 对定制式固定义齿及作为产品出厂的冠桥基底开展常规检验的操作流程，明确样品接收、附件核对、设备确认、外观与适合性检查、尺寸测量、邻接与咬合检查、颜色检查、表面粗糙度比较、孔隙度检查、结果判定、记录归档和报告出具要求，保证检测活动真实、准确、完整、可追溯，满足 CMA 资质认定对人员、设备、环境、方法、记录和报告的管理要求。

2 适用范围

本规程适用于定制式固定义齿、金属基底、氧化锆基底及相关冠桥基底的实验室常规检验、委托检验、产品验证和质量控制检验。

适用品种包括但不限于：嵌体、贴面、部分冠、桩核冠、固定桥、粘接桥、金属冠桥、金属烤瓷冠桥、全瓷冠桥、氧化锆修复体、3D打印金属冠桥、切削全瓷修复体等。

用于 CMA 对外出具报告时，应确认本规程所列检验项目、检测依据、设备、人员和授权签字范围已纳入实验室资质认定能力范围。未列入本规程的项目，应另按经批准的专项方法文件执行。

3 依据文件

·YY/T 1936-2024《定制式固定义齿》；

·GB/T 9937-2020《牙科学 名词术语》；

·GB 17168-2013《牙科学 固定和活动修复用金属材料》；

·GB 30367-2013《牙科学 陶瓷材料》；

·YY 0300-2009《牙科学 修复用人工牙》；

·YY/T 0462-2018《牙科学 石膏产品》；

·YY/T 1702-2020《牙科学 增材制造 口腔固定和活动修复用激光选区熔化金属材料》；

·实验室质量手册、程序文件、记录控制程序、报告控制程序、设备管理程序。

4 术语和定义

| 术语 | 定义/说明 |
| --- | --- |
| 定制式固定义齿 | 根据患者模型和设计单制作，依靠粘接力或其他固位力固定于口腔中，患者不能自行取戴的定制式义齿。 |
| 冠桥基底 | 作为冠桥内部支撑结构或作为最终产品出厂的金属基底、氧化锆基底等。 |
| 设计单 | 对定制式义齿生产过程和临床要求进行书面指导的文件。 |
| 过程记录 | 涵盖原材料、生产流程、工序、人员签名和完成时间等信息的可追溯记录。 |
| 常规检验 | 对产品外观、适合性、尺寸、邻接、咬合、颜色、表面及随附文件等项目进行的检验。 |

5 职责

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 检测人员 | 负责样品接收核对、设备使用前确认、按本规程实施检验、填写原始记录、保存原始数据和图像、提出初步判定。 |
| 复核人员 | 负责复核样品编号、检测依据、设备状态、原始记录、计算过程、判定结果和报告一致性。 |
| 设备管理员 | 负责放大镜、牙科探针、卡尺、咬合色带、比色板、标准光源、切割/研磨设备、显微镜等设备器具的维护、校准或核查管理。 |
| 技术负责人 | 负责方法确认、人员授权、技术问题处理、偏离和异常结果技术评审。 |
| 质量负责人 | 负责监督本规程执行、记录完整性、不符合工作处理及质量体系符合性。 |
| 授权签字人 | 负责审核并批准对外检测报告，确认结果表述、判定依据和 CMA 标识使用合规。 |

6 人员与环境要求

6.1 人员要求

·检测人员应接受 YY/T 1936-2024、相关引用标准、设备操作、样品防护、记录填写和 CMA 体系要求培训。

·涉及切割、研磨、抛光等操作的人员应经过相应安全培训并经授权后独立操作。

·目视、颜色及表面类检查人员应具备正常或矫正视力；涉及颜色检查时，应满足实验室颜色视觉确认要求。

·复核人员应具备相应检测项目理解能力，能够复核原始记录、计算和结论。

6.2 环境要求

| 项目 | 控制要求 | 记录要求 |
| --- | --- | --- |
| 一般检验环境 | 清洁、干燥、光照充足，无明显粉尘、振动和污染源。 | 记录温湿度、检测地点。 |
| 目视和放大检查 | 光照稳定，避免强反光和明显阴影；必要时使用标准光源。 | 记录光源类型或照度。 |
| 颜色检查 | D65标准光源或中午自然光条件，同一背景，中性色调。 | 记录光源、照度、背景和观察条件。 |
| 切割/研磨试验 | 通风、冷却、防护良好，避免二次损伤和污染。 | 记录冷却方式、切割/研磨参数。 |

7 仪器设备、量具与材料

| 序号 | 设备/器具 | 用途 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2倍及以上放大镜 | 冠桥基底和成品外观、组织面、适合性等观察 | 保持清洁，必要时进行功能核查。 |
| 2 | 牙科探针 | 边缘适合性、障碍感、就位后翘动辅助检查 | 表面完好、尖端有效。 |
| 3 | 卡尺（精度0.1 mm） | 交界线加强带、冠桥基底厚度等尺寸测量 | 在校准有效期内。 |
| 4 | 咬合色带 | 邻接关系、咬合关系检查 | 厚度按设计要求选择，色带无污染。 |
| 5 | 比色板/标准光源 | 颜色检查 | 比色板状态良好，光源符合规定。 |
| 6 | 高速切割机或金属切割装置 | 连接体截面制备 | 设备状态完好，冷却有效。 |
| 7 | 标准坐标纸（1 mm最小刻度） | 连接体横截面积网格计数 | 清晰、平整、刻度有效。 |
| 8 | 粗糙度标准比较块（Ra≤0.025 μm） | 金属暴露部分表面粗糙度比较 | 标准块状态良好、表面洁净。 |
| 9 | 湿研磨、抛光设备、光学显微镜100× | 孔隙度试验制样和观察 | 显微镜、测量工具和成像系统状态确认。 |

8 样品接收、附件核对与试样制备

8.1 样品接收

·接收样品时应核对委托单、样品名称、规格型号、材料类别、工艺类别、样品数量、牙位、批号或编号、检测项目和判定依据。

·样品应具有唯一编号，并与原始记录编号、图像编号、数据文件编号和报告编号保持可追溯对应。

·样品存在破损、污染、缺失附件、编号不清或与委托信息不一致时，应记录并与委托方确认后处理。

8.2 送检附件核对

| 附件 | 核对要求 | 结果记录 |
| --- | --- | --- |
| 预设模型 | 应包括对颌模型；模型应满足YY/T 1936-2024附录A模型要求，基牙边缘清晰、咬合关系准确稳定。 | 符合 / 不符合 / 不适用 |
| 设计单 | 应注明产品名称、牙位、材料、结构功能、颜色、桥体设计、咬合要求及特殊设计说明。 | 符合 / 不符合 / 不适用 |
| 比色板或比色物 | 颜色检查适用时应提供相应比色板或比色物。 | 符合 / 不符合 / 不适用 |
| 主要原材料信息 | 注册证、生产企业、商品名称、品牌型号、批号/编号等应可追溯。 | 符合 / 不符合 / 不适用 |
| 制作过程记录 | 至少包含原材料、生产流程、工序名称、加工人员签名、工序完成时间。 | 符合 / 不符合 / 不适用 |

8.3 检验试样制备原则

试样应按 YY/T 1936-2024 第7章、产品注册技术要求或委托协议要求制备。可根据注册需求选择送检规格型号。送检试样应包含必要的模型、设计单、比色板或比色物等附件。试样制备信息应在原始记录中记录，包括材料、工艺、牙位、规格、数量和制备日期。

9 检验流程

样品接收与编号 → 附件核对 → 设备/量具状态确认 → 检验项目适用性确认 → 冠桥基底项目检验（如适用） → 成品常规项目检验（如适用） → 表面粗糙度或孔隙度项目（如适用） → 原始记录填写 → 结果复核 → 报告编制与批准 → 样品和记录归档。

10 总则类检查

| 项目 | 操作要求 | 判定/记录 |
| --- | --- | --- |
| 主要原材料注册证核查 | 检查主要原材料医疗器械产品注册证复印件，并与生产厂商、商品名称、品牌型号、批号/编号等信息对应。 | 注册证有效且与样品/记录一致；记录证书编号、有效期和材料信息。 |
| 设计一致性 | 检查义齿设计与设计单及模型是否一致。重点核对牙位、结构、材料、颜色、桥体、咬合和特殊设计。 | 一致 / 不一致；不一致应记录偏差。 |
| 制作过程记录 | 检查生产流程记录是否完整，至少覆盖工序名称、加工人员签名、工序完成时间及原材料追溯信息。 | 完整 / 不完整；影响追溯时不得直接判定合格。 |

11 冠桥基底检验方法

| 项目 | 适用对象 | 操作方法 | 判定要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面性能 | 冠桥基底 | 用正常或矫正视力在2倍及以上放大镜下观察，并结合手感检查。 | 外形完整、表面平顺、无锐边角；金属基底无砂眼、瘤子；金属-树脂联合修复体应有有效固位形。 |
| 组织面 | 冠桥基底 | 用正常或矫正视力在2倍及以上放大镜下观察组织面。 | 组织面平整；金属基底组织面无皱褶、瘤子。 |
| 适合性 | 冠桥基底 | 在模型上就位后，用2倍及以上放大镜观察，结合牙科探针检查边缘，按压固位体不同点检查。 | 应顺利就位，边缘与基牙完全密合，就位后无翘动。 |
| 桥体 | 有桥体设计的冠桥基底 | 核对桥体形态和盖嵴部设计与设计单要求。 | 与设计单一致。 |
| 交界线 | 存在不同材料交界线的设计 | 目测交界线；用精度0.1 mm卡尺测量3个不同位点加强带阶台厚度。 | 交界线清晰；加强带阶台最小厚度≥0.4 mm；位置避开咬合功能区。 |
| 厚度 | 冠桥基底 | 用精度0.1 mm卡尺测量唇/颊面、舌面、咬合面/切端、邻面等不少于3个位置。 | 非贵金属基底≥0.2 mm；贵金属基底≥0.3 mm；氧化锆基底≥0.5 mm。 |
| 连接体 | 前牙/后牙固定桥基底 | 用切割装置在冷却条件下沿平行牙长轴方向从连接体部位切开，描记切割面至1 mm坐标纸，计数n、m并计算s。 | 非贵金属连接体≥4 mm²；贵金属连接体≥6 mm²；氧化锆连接体≥7 mm²。 |

连接体横截面积按下式计算：s = n + 0.5 × m。式中，s为连接体横截面积，单位为mm²；n为完全包含在描记线内的网格数；m为包含描记线的网格数。

12 成品常规检验方法

| 项目 | 操作方法 | 判定要求 |
| --- | --- | --- |
| 表面性能 | 用正常或矫正视力在2倍及以上放大镜下观察，结合手感检查外表面。 | 外表面光滑、有光泽；冠桥表面无裂纹、无气泡、无粗糙面和纹理，反光均匀一致。 |
| 外形轮廓与表面细微结构 | 用2倍及以上放大镜观察外形轮廓和表面细微结构。 | 应与同名天然牙和/或邻近天然牙协调，符合天然牙正常解剖形态。 |
| 邻接关系 | 按设计要求选择咬合色带置于近中/远中邻面与邻牙之间并抽出，检查阻力及颜色印记。 | 接触部位、形状、范围与同名天然牙相似；特殊设计按设计单和生产技术要求判定。 |
| 咬合关系 | 就位前后分别使用不同颜色咬合色带做正中咬合，比较咬合印记一致性及接触点。 | 按设计单调改正确；前磨牙宜两点及以上接触，磨牙宜三点及以上接触；无早接触和咬合干扰。 |
| 适合性 | 用2倍及以上放大镜观察，结合牙科探针划过边缘检查。 | 模型上就位后密合性良好，牙科探针划过时无障碍感。 |
| 颜色 | 采用设计单要求的比色板，在D65标准光照或中午自然光条件下，同一中性背景目测。 | 除特殊设计外，颜色应与设计单比色板相符；唇颊面无不应出现的色线、黑点、白斑、白雾等特殊色调。 |
| 交界线 | 用正常或矫正视力观察不同材料交界线。 | 交界线应对接、光滑移行，位置避开咬合功能区。 |
| 表面粗糙度 | 有金属部分暴露于口腔内时，先目测检查，再用Ra≤0.025 μm粗糙度标准比较块进行视觉和触觉比较；视觉法借助5-10倍放大镜。 | 金属暴露部分表面粗糙度Ra≤0.025 μm。 |
| 孔隙度 | 按YY 0300-2009中7.6方法制备抛光受试面，并用100倍光学显微镜观察。 | 直径>30 μm孔隙≤16个；其中40-150 μm孔隙≤6个；不得有直径>150 μm孔隙。 |

13 检验项目适用性与记录要求

检测前应根据产品类别、材料、工艺、结构和委托要求确定适用项目。嵌体和桩核冠不适用冠桥基底项目及成品交界线项目中不相关要求；金属冠桥不适用颜色要求；无金属暴露于口腔内时，表面粗糙度项目可判为不适用。

| 产品/结构 | 重点适用项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 冠桥基底 | 表面性能、组织面、适合性、桥体、交界线、厚度、连接体。 | 按材料类别选择基底厚度和连接体面积要求。 |
| 金属冠桥成品 | 表面、轮廓、邻接、咬合、适合性、金属暴露粗糙度、标志和随附文件。 | 颜色项目一般不适用。 |
| 金属-非金属联合冠桥 | 成品常规项目、颜色、交界线、表面粗糙度、孔隙度。 | 按注册或委托需求选择适用项目。 |
| 全瓷/氧化锆修复体 | 成品常规项目、颜色、孔隙度。 | 按产品结构和委托需求选择适用项目。 |
| 出厂检验 | 逐个检查适用的常规项目、随附文件和包装要求。 | 破坏性制样项目通常不纳入逐件出厂检验，除非技术要求另有规定。 |
| 型式检验 | 覆盖本规程列明且与样品结构相关的适用项目。 | 所有适用项目应全部合格。 |

14 结果判定

·单项判定：每项检验应按本规程对应要求判定为“符合”“不符合”或“不适用”。

·出厂检验：所有适用出厂检验项目均符合要求后，方可判定该产品检验合格；发现一项不符合时应退回修改，复检合格后方可放行。

·型式检验：型式检验项目应覆盖本规程列明的适用项目，所有适用项目均符合要求方可判定型式检验合格。

·特殊设计：若医生或设计单有特殊设计要求导致某些尺寸或形态不受常规数值限制，应在原始记录和报告中明确记录特殊设计依据，并由技术负责人评审。

·无法判定：样品附件缺失、记录无法追溯、设备状态异常、关键参数缺失或试样损坏影响结果时，应判定为需补充资料、重新检测或本次结果无效。

15 质量控制要求

| 控制环节 | 控制要求 |
| --- | --- |
| 方法确认 | 正式用于CMA检测前，应完成方法确认，确认内容包括标准适用性、设备能力、人员能力、试样制备、记录完整性和结果复核有效性。 |
| 设备和量具 | 放大镜、卡尺、照度计、显微镜等应按设备管理程序校准、核查或维护，状态标识清晰。 |
| 样品追溯 | 样品编号、委托单、设计单、模型、原材料批号、过程记录、检测记录、图像和报告应一一对应。 |
| 过程复核 | 复核人员应复核样品编号、适用项目、计算公式、尺寸数据、判定依据和结论。 |
| 记录控制 | 原始记录应及时、真实、完整填写；修改时应保留原始内容，签名并注明日期和原因。 |
| 附件归档 | 需保存照片、显微图像、切割截面描记图、坐标纸计数记录、尺寸测量记录和自动/电子数据等。 |

16 异常、偏离与不符合工作处理

| 情形 | 处理要求 |
| --- | --- |
| 样品异常 | 发现样品破损、污染、编号不清或附件缺失时，应暂停检测并记录，必要时联系委托方确认。 |
| 设备异常 | 设备报警、量具失准、校准过期或试验条件无法满足时，应停止使用并通知设备管理员处理。 |
| 试验过程偏离 | 如照度、切割方向、冷却条件、试样数量等偏离方法要求，应记录偏离内容、原因、影响评估和处理决定。 |
| 结果异常 | 出现明显不符合、数据不一致或复核争议时，由技术负责人组织技术评审，必要时复检。 |
| 记录异常 | 原始数据缺失、图像无法追溯或报告与记录不一致时，应启动不符合工作处理，不得直接出具结论。 |

17 报告要求

检测报告至少应包括：报告编号、委托单位、样品名称、样品编号、规格型号、材料/工艺类别、样品数量、检测依据、检测项目、主要设备、检测日期、检测结果、判定依据、结论、检测人员、复核人员、批准人员/授权签字人及报告签发日期。用于CMA对外出具具有证明作用的数据和结果时，应按实验室报告控制程序加盖检测专用章和资质认定标志。

报告结论示例：

·全部适用项目符合：经按 YY/T 1936-2024 进行检验，所检项目结果符合标准及委托要求。

·存在不符合：经检验，样品在________项目中不符合________要求，详见检测结果表。

·不作符合性判定：本次检测仅提供实测结果，未进行符合性判定，原因：委托方未提供判定依据 / 项目不在资质认定能力范围内 / 其他。

18 安全注意事项

·切割、研磨和抛光操作应佩戴防护眼镜、防切割手套和必要的防护用品，防止切割片崩裂、碎屑飞溅和粉尘吸入。

·使用PMMA、自凝材料、清洗剂等化学材料时，应按化学品安全要求使用和储存。

·发生人身伤害、设备异常或安全隐患时，应立即停止检验并按实验室应急程序处理。

附录 A 原始记录表模板：样品与附件核对

| 项目 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 原始记录编号 |  |
| 委托单位 |  |
| 报告编号 |  |
| 样品名称 |  |
| 样品编号 |  |
| 规格型号/结构功能 |  |
| 材料类别 |  |
| 加工工艺 |  |
| 牙位 |  |
| 样品数量 |  |
| 设计单编号 |  |
| 模型编号 |  |
| 比色板/比色物 |  |
| 主要原材料注册证 |  |
| 制作过程记录 |  |
| 样品状态 |  |
| 接收人员/日期 |  |
| 检测人员/日期 |  |

附录 B 原始记录表模板：设备与环境确认

| 设备/条件 | 编号/状态 | 校准或核查状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放大镜（≥2×） |  | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 牙科探针 |  | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 卡尺（0.1 mm） |  | 有效 / 失效 / 不适用 |  |
| 咬合色带 |  | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 比色板 / D65光源 |  | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 高速切割机 |  | 正常 / 异常 / 不适用 |  |
| 标准坐标纸 |  | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 粗糙度比较块 |  | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 显微镜/研磨抛光设备 |  | 正常 / 异常 / 不适用 |  |
| 环境温度/湿度 |  | 温度：____℃；湿度：____%RH |  |

附录 C 原始记录表模板：冠桥基底检验记录

| 样品编号 | 表面性能 | 组织面 | 适合性 | 桥体 | 交界线厚度(mm) | 基底厚度(mm) | 连接体面积(mm²) | 单项结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录 D 原始记录表模板：连接体横截面积计算

| 样品编号 | 材料类别 | 连接体部位 | 完全包含网格数n | 含描记线网格数m | 计算式 | s(mm²) | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | s=n+0.5×m |  |  |  |
|  |  |  |  |  | s=n+0.5×m |  |  |  |

附录 E 原始记录表模板：成品常规检验记录

| 样品编号 | 表面性能 | 外形轮廓 | 邻接关系 | 咬合关系 | 适合性 | 颜色 | 交界线 | 表面粗糙度 | 孔隙度 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录 F 偏离/异常及复检记录

| 发生时间 | 样品编号 | 异常/偏离描述 | 影响评估 | 处理措施 | 技术负责人意见 | 记录人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录 G 检验结论与签字

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用项目是否全部完成 |  |
| 不适用项目及理由 |  |
| 单项不符合项目 |  |
| 是否需要复检 |  |
| 最终结论 |  |
| 检测人员 |  |
| 复核人员 |  |
| 技术负责人（必要时） |  |

附注：本SOP根据YY/T 1936-2024条款结构和实验室CMA管理要求编制。正式受控发布前，应由实验室结合现行有效标准文本、资质认定能力范围、设备配置、产品注册技术要求和内部质量体系文件进行确认、编号、审批和培训。