定制式活动义齿检验操作规程

依据：YY/T 1937-2024《定制式活动义齿》 | CMA实验室作业指导书模板（删减版）

| 文件编号 | SOP-015 | 版本/状态 | A/0 / 受控 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件层级 | 作业指导书 / SOP | 归口部门 | 实验室 / 检测部 |
| 检测项目 | 定制式活动义齿检验 | 检测依据 | YY/T 1937-2024 |
| 适用说明 | 本版仅保留常规检查及制样观察类检查内容 | 生效日期 | ____年__月__日 |

| 职责 | 岗位/部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 检测人员 / 方法负责人 |  |  |
| 审核 | 技术负责人 |  |  |
| 批准 | 质量负责人 / 授权签字人 |  |  |

| 版本 | 修订类型 | 修订内容摘要 | 生效日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/0 | 新编/修订 | 依据YY/T 1937-2024建立检验SOP；本版仅保留常规检查及制样观察类检查内容。 |  |  |

1 目的

规范定制式活动义齿的样品接收、资料核查、模型核查、外形及结构检验、尺寸测量、咬合与适合性检查、内外终止线、孔隙度及结果判定流程，确保检测过程受控、数据真实完整、结论准确可追溯，满足 YY/T 1937-2024 及实验室 CMA 资质认定质量管理要求。

本版文件仅保留常规检查、尺寸测量、制样观察及文件核查相关内容。

2 适用范围

本规程适用于实验室依据 YY/T 1937-2024 对定制式活动义齿进行出厂检验、型式检验、委托检验、产品验证或质量监督检验。适用对象包括可摘局部义齿、全口义齿，以及采用树脂基托、金属支架、合成树脂牙、陶瓷牙、金属牙、软衬、金属网状连接体、附着体等结构或部件的定制式活动义齿。

用于 CMA 对外报告时，应确认检测依据、检测项目、设备设施、人员能力、环境条件和授权签字范围均已纳入实验室资质认定能力范围。

3 依据文件

· YY/T 1937-2024《定制式活动义齿》

· GB/T 9937-2020《牙科学 名词术语》

· GB 17168-2013《牙科学 固定和活动修复用金属材料》

· YY 0270.1-2011《牙科学 基托聚合物 第1部分：义齿基托聚合物》

· YY 0300-2009《牙科学 修复用人工牙》

· YY/T 0462-2018《牙科学 石膏产品》

· YY/T 1702-2020《牙科学 增材制造 口腔固定和活动修复用激光选区熔化金属材料》

· YY/T 0287-2017《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》

· 实验室质量手册、程序文件、设备管理程序、样品管理程序、记录控制程序和报告管理程序

4 术语和定义

| 术语 | 定义/说明 |
| --- | --- |
| 定制式活动义齿 | 用以修复患者牙列缺损或缺失，利用天然牙和基托覆盖的黏膜、骨组织作支持，利用固位体和基托固位，患者能够自行取戴的修复体。 |
| 可摘局部义齿 | 仅代替一个牙弓中部分牙齿而不是全部牙齿的可摘义齿。 |
| 全口义齿 | 用于上颌或下颌牙列缺失的可摘义齿。 |
| 金属支架 | 主要采用失蜡铸造技术或3D打印制作的活动义齿金属部件，包括大连接体、小连接体、固位体等结构。 |
| 终止线 | 金属支架金属与塑料相接的交界线，包括外终止线和内终止线。 |
| 设计单 | 对定制式义齿生产过程的书面指导，生产定制式义齿前填写的数据证明文件。 |

5 职责

| 岗位/角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 检测人员 | 负责样品接收、编号、状态检查、设备确认、检验实施、原始记录填写、数据与照片归档，发现异常及时报告。 |
| 复核人员 | 负责复核样品编号、设计单、模型、测量数据、原始记录、判定依据和报告结论一致性。 |
| 设备管理员 | 负责卡尺、切割设备等仪器设备的校准、核查、维护和状态标识。 |
| 技术负责人 | 负责方法确认、人员授权、技术争议处理、方法偏离评审和复杂结果判定。 |
| 质量负责人 | 负责监督SOP执行、记录完整性、不符合工作处理和CMA体系符合性。 |
| 授权签字人 | 负责对外报告的审核批准，确认报告依据、检测能力范围、结果和结论表述。 |

6 人员、环境与安全要求

6.1 人员要求

· 检测人员应经过 YY/T 1937-2024、相关产品标准、设备操作、样品处置、原始记录和 CMA 质量体系培训，并经授权后方可独立检测。

· 涉及切割制样、湿磨制样等操作时，应由相应授权人员实施，并遵守设备安全规程。

· 复核人员应熟悉本规程、判定依据和记录复核要求。

6.2 环境要求

· 实验室应清洁、干燥、无明显粉尘、无强烈振动和无影响观察的杂乱反光物品。

· 色泽检查应在标准光照 D65、色温6500 K、照度700 lx条件下，或自然光线中午12:00前后2 h，以同一中性色调背景进行。

· 涉及水冷切割的项目，切割过程中应保持充分冷却，切割温度不得超过30℃。

· 每次检测应记录环境温度、相对湿度、光照条件及特殊环境控制情况。

6.3 安全要求

· 切割、湿磨过程应佩戴必要防护用品。

· 切割设备运行时防护盖应闭合，冷却系统有效，不得手持试样靠近切割片。

· 发现设备异常、异响、振动、报警、漏水或样品破裂时应立即停止操作并记录。

7 仪器设备、器具与材料

| 设备/器具/材料 | 用途 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 正常或矫正视力/放大观察条件 | 外形、表面、适合性、人工牙排列、咬合、孔隙等目视检查 | 观察条件应满足方法要求 |
| 卡尺 | 精度0.1 mm，用于基托厚度、组织面终止点、大连接体尺寸测量 | 校准或核查有效 |
| 咬合纸/咬合色带 | 正中、前伸、侧方咬合检查 | 颜色清晰、厚度适宜 |
| 水冷切割机 | 内外终止线和孔隙度制样 | 切割过程温度不超过30℃ |
| 标准金相砂纸 | 粒径约30 μm，用于湿磨检查面 | 表面清洁、粒度符合要求 |
| 比色板或比色物 | 基托和人工牙色泽检查 | 与设计单对应，表面洁净、无污染 |

8 样品接收与试样要求

8.1 样品接收

· 核对委托单、设计单、样品名称、规格型号、数量、批号/编号、生产单位、检测项目和检测依据。

· 核对随附模型、对颌模型、比色板或比色物、材料证明、注册证复印件、生产过程记录等资料。

· 检查样品外包装、标识、完整性和污染/破损情况，建立样品编号、原始记录编号和报告编号的一一对应关系。

· 如样品或附件缺失、模型不符合要求、设计单信息不完整，应记录并与委托方确认后再开展检测。

8.2 送检附件与模型要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 可摘局部义齿工作模型 | 准确复制与修复有关的软硬组织外形；模型边缘整齐光滑并能反映唇、颊沟形态；上颌模型包括上颌结节区和翼上颌切迹；下颌模型包括完整磨牙后垫区；模型最薄处≥5 mm。 |
| 全口义齿工作模型 | 正确反映无牙颌组织形态和颊、舌皱裂外形；上颌后缘超过腭小凹并包括颤动线区、上颌结节及翼上颌切迹；下颌包括双侧磨牙后垫，舌侧边缘超过内斜嵴及口底组织1.5~2.5 mm；模型边缘圆滑，宽度2~3 mm；最薄处≥5 mm。 |
| 设计单和比色附件 | 设计单应注明人工牙选择颜色、义齿类型、特殊设计要求等信息；比色板或比色物应与设计单对应。 |

8.3 型式检验试样制备要求

| 试样类别 | 制备和数量要求 |
| --- | --- |
| 树脂基托可摘局部义齿 | 11、21、25、26缺失；基托采用YY 0270.1-2011中1型基托材料，排列符合YY 0300-2009中5.3的合成树脂牙，采用弯制卡环及铸造支托；送试样1例。 |
| 金属支架可摘局部义齿 | 上颌15、16、25、26、27缺失，下颌46、47、35、36缺失；金属支架可采用符合GB 17168-2013的合金铸造成型或符合YY/T 1702-2020的增材制造金属打印成型；整铸支架和3D打印支架可摘局部义齿上下颌各1例。 |
| 全口义齿 | 上下颌全口义齿1副；基托采用YY 0270.1-2011中1型基托材料，人工牙为符合YY 0300-2009中5.3的合成树脂牙。 |

9 检验流程

样品接收与编号 → 附件资料核查 → 模型/设计单/生产记录核查 → 设备与环境确认 → 外形及表面检查 → 适合性检查 → 色泽检查 → 厚度测量 → 人工牙排列及牙合曲线检查 → 咬合检查 → 组织面终止点及大连接体测量 → 内外终止线专项检查 → 孔隙度专项检查 → 标志和随附文件检查 → 结果汇总与复核 → 报告出具/样品处置。

注：出厂检验推荐项目包括除内外终止线、孔隙度外的所有项目及标志、包装项目；型式检验项目按本规程所列适用要求执行。

10 具体检验方法与判定要求

10.1 通则检查

| 检查项目 | 操作方法 | 判定要求 |
| --- | --- | --- |
| 主要原材料 | 检查医疗器械产品注册证复印件，追溯生产厂商备案资料；记录材料名称、生产企业、商品名、品牌型号、批号/编号。 | 资料完整且可追溯。 |
| 设计符合性 | 核对义齿设计与患者模型、设计单、特殊设计要求是否一致。 | 与设计单及模型一致。 |
| 过程记录 | 检查生产流程记录，至少包括工序名称、加工人员签名、工序完成时间。 | 记录完整、真实、可追溯。 |

10.2 外形及表面检查

以正常或矫正视力检查义齿外形及表面。义齿除组织面外，基托、人工牙、卡环及连接体均应光滑连续，无异物附着，无气孔、凹陷、裂纹、砂眼、缩孔等缺陷；组织面无嵌入石膏等杂质；卡环臂尖光滑圆钝，金属牙合支托牙合面呈勺形。树脂基托人工牙龈缘线以下应形成牙根外形；金属支架加强网及网状连接体应完全包裹在树脂基托内，树脂基托与金属支架交接于内外终止线，过渡应平整、光滑、无阶梯形成。

10.3 适合性检查

| 项目 | 操作方法 | 判定要求 |
| --- | --- | --- |
| 基托/支架整体适合性 | 将义齿在工作模型上就位，观察树脂基托边缘与模型密合情况；检查金属支架大、小连接体与模型贴合情况。 | 能顺利摘戴；就位后不摆动、不旋转、不翘动；不妨碍就位。 |
| 卡环适合性 | 检查卡环起固位作用部分是否进入基牙倒凹区；检查卡环体起始至卡环臂尖部分与模型密合情况。 | 密合且不妨碍就位或影响咬合。 |
| 支托适合性 | 检查支托边缘与牙体密合性，必要时结合探针和模型就位状态判断。 | 支托边缘与牙体密合，不妨碍就位，不影响咬合。 |

10.4 色泽检查

准备对应标准比色板或标准色试样块，在标准光照 D65、色温6500 K、照度700 lx条件下，或自然光线中午12:00前后2 h，以同一中性色调背景进行正常或矫正视力检查。树脂基托应色泽均匀且与义齿基托聚合物厂家提供的比色板或比色物颜色一致；人工牙色泽应与设计单一致。

10.5 厚度测量

| 对象 | 测量方法 | 判定要求 |
| --- | --- | --- |
| 全口义齿树脂基托 | 用精度0.1 mm卡尺测量基托边缘和中部，各取较分散3点。 | 边缘2.5 mm、基托中部2.0 mm，允差±0.5 mm。 |
| 树脂基托可摘局部义齿 | 用精度0.1 mm卡尺测量基托边缘和中部，各取较分散3点。 | 边缘2.0 mm、基托中部1.5 mm，允差±0.2 mm。 |
| 特殊设计 | 若医疗机构或设计单提出特殊设计要求，应记录特殊要求及批准依据。 | 可不受上述参数限制，但仍需符合医疗机构或生产厂家技术要求。 |

10.6 人工牙排列及牙合曲线

以正常或矫正视力检查人工牙尺寸、排列和牙合曲线。可摘局部义齿人工牙尺寸及排列应与天然牙相协调。全口义齿下颌人工牙排列应符合 Spee 曲线，上颌人工牙排列应符合补偿曲线，上下颌横牙合曲线正常，人工牙功能尖基本位于牙槽嵴顶。若设计单有特殊设计要求，可不受上述条件限制，但仍应符合厂家规定的技术要求。

10.7 咬合检查

使用咬合纸置于上下颌牙列牙合面之间，分别进行正中、前伸、侧方咬合，以正常或矫正视力检查咬合印记、接触点和干扰情况。可摘局部义齿应与对颌牙接触，且无牙合干扰；全口义齿上下颌同名后牙均应有接触，前伸、侧方运动达到平衡牙合。

10.8 组织面终止点

若可摘局部义齿设计含金属支架组织面终止点，采用精度0.1 mm卡尺并结合正常或矫正视力检查。组织面终止点应位于游离端牙槽嵴顶对应网状连接体处，面积为1.5 mm²~2.5 mm²的方形或圆形；不应形成支点妨碍金属支架就位或影响支架稳定；组织面终止点应为网状连接体唯一与模型接触的部分。

10.9 大连接体测量

| 大连接体 | 尺寸和形态要求 |
| --- | --- |
| 前腭杆 | 位于上颌硬区前部；厚度≥1 mm，宽度6.0~8.0 mm；前缘距离余留牙牙龈缘≥6 mm；杆中间厚、边缘薄，与黏膜呈移行状。 |
| 后腭杆 | 位于上颌硬区后部，中央位于双侧第二磨牙后缘连线处，两端微向前弯曲至双侧第一、第二磨牙之间；宽度3.0~5.0 mm，厚度1.2~2.0 mm；前、后、侧腭杆组合应用时，前后腭杆距离≥15 mm。 |
| 侧腭杆 | 位于上颌硬区一侧或两侧，离开余留牙龈4.0~6.0 mm，走向与牙弓一致；厚度≥1 mm，宽度3.0~3.5 mm；中部厚、边缘薄，与黏膜呈移行状。 |
| 舌杆 | 位于下颌舌侧龈缘与口底之间并让开舌系带；上端离开余留牙龈缘≥3 mm；边缘移行；最厚部位为下缘，厚度≥2 mm，宽度3.0~4.0 mm。 |

10.10 内、外终止线检查

· 试样：按标准要求制备的整铸支架、3D打印支架试样各1副。

· 制样：用带水冷装置且能保持切割过程温度不超过30℃的切割机，从颊舌向垂直于牙列剖开试样网状区；用粒径约30 μm的标准金相砂纸湿磨断面至表面平整，作为检查面。

· 检查：以正常或矫正视力并辅以角度测量器具，检查每个试件剖面内、外终止线断面形态。

· 判定：树脂基托磨光面与金属支架交接处应形成外终止线，连接体与网状连接体夹角应<90°；树脂基托组织面与金属支架交接处应形成内终止线，连接体与网状连接体连接处角度为90°±5°；内外终止线不可设置在同一垂直线处。

10.11 孔隙度检查

· 试样：按标准要求制备的全口义齿试样1副。

· 制样：用带水冷装置且能保持切割过程温度不超过30℃的切割机，按标准规定切割线剖开试样；用粒径约30 μm标准金相砂纸湿磨断面至表面平整，作为检查面。

· 检查：以正常或矫正视力检查每个切割打磨形成的检查面上树脂基托部分是否有孔隙，并记录“有/无”。

· 判定：上下颌每例6个检查面中至少5个检查面无孔隙，判定为合格。

11 标志、随附文件、包装、运输和贮存检查

| 项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 包装标志 | 包装上应印刷企业名称、地址、生产许可证号、产品注册号、联系方式等真实信息。 |
| 使用说明书 | 应包含产品名称、生产企业信息、注册证书编号、产品技术要求编号、功能、主要结构、适应症、禁忌证、注意事项、使用说明、维护保养、使用期限、使用前消毒、有害元素声明、消毒方法和有效期等。 |
| 检验合格证 | 应包含制造厂商名称、产品名称、注册产品技术要求编号、检验日期和检验员代号。 |
| 品质保证卡 | 应包含材料厂商名称、材料名称、材料注册产品技术要求编号、授权信息及法律责任声明、批号、患者姓名。 |
| 包装 | 包装应保持清洁、防碰撞。 |
| 运输 | 运输工具安全可靠，温度常温，避免阳光直射；避免与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发、有异味或其他影响产品质量物品混装；轻拿轻放，不挤压、摔扔、撞击。 |
| 贮存 | 室温存放，避免干燥；避免与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发、有异味或其他影响产品质量物品同贮。 |

12 检验规则与结果判定

· 所有定制式活动义齿应经质量检验部门检验合格后方可放行。

· 出厂检验应逐个进行；推荐检验项目包括除内外终止线、孔隙度外的所有项目，以及标志和包装项目。

· 型式检验在新产品投入生产前、设计/工艺/材料有较大变化可能影响产品质量时、间隔一年以上再生产时、国家质量监督部门提出要求时进行，项目按本规程所列适用项目执行。

· 检验过程中任一项目不符合要求时，应判定该产品或该试样相关项目不符合，按不合格品控制程序退回修改或重新制样后复检；所有检验项目合格后方可放行或判定通过。

· 若标准允许特殊设计不受某些数值限制，应在原始记录和报告中说明特殊设计依据。

13 质量控制要求

| 控制类别 | 控制要求 |
| --- | --- |
| 人员控制 | 检测人员、复核人员应经培训授权。 |
| 设备控制 | 卡尺、切割设备等应处于校准、核查或维护有效状态。 |
| 样品控制 | 样品、模型、设计单、对颌模型、比色附件、生产记录应编号并保持一一对应。 |
| 环境控制 | 记录温湿度、光照条件、水冷切割温度等关键条件。 |
| 过程控制 | 尺寸测量点、照片、切割制样位置等应完整记录。 |
| 复核控制 | 复核人员应复核关键数据、照片编号、判定依据和报告结论。 |

14 异常情况与不符合工作处理

· 资料缺失、设计单不清、模型不符合要求、样品破损或编号不一致时，应暂停检测并记录异常。

· 设备超期、校准/核查不合格、切割设备异常或其他试验条件偏离时，不得继续出具有效结果。

· 制样过程中出现断裂、过热、切割偏离、断面污染或不可观察时，应重新制样或启动偏离评审。

· 测量数据明显异常或复核不一致时，应重新测量并保留原始记录；不得随意删除或覆盖原始数据。

· 不符合工作应按实验室不符合工作控制程序处置，必要时通知委托方并重新检测。

15 原始记录与报告要求

15.1 原始记录要求

· 原始记录应真实、准确、清晰、完整，不得随意涂改；确需修改时，应保留原始内容并由修改人签名、注明日期和原因。

· 记录至少包括：样品编号、样品名称、规格型号、数量、委托单位、检测依据、模型及设计单信息、材料注册证及批号、设备编号、环境条件、检测日期、检测人员、复核人员、各项目原始观察/测量结果、照片编号、结果判定、异常偏离说明。

· 切割断面照片、测量截图、设备参数截图等应作为原始记录附件保存。

15.2 检测报告要求

· 报告应包含报告编号、委托单位、样品名称、样品编号、样品数量、检测项目、检测依据、主要设备、样品状态、检测结果、判定依据、检测日期、检测人员、复核人员、批准人员/授权签字人。

· 用于 CMA 对外出具具有证明作用的数据和结果时，应确认项目在资质认定能力范围内，并按实验室报告管理程序加盖检测专用章和 CMA 标识。

· 当委托方存在特殊设计要求或某些项目不适用时，应在报告中明确说明适用性、不适用原因和技术依据。

16 记录保存与样品处置

原始记录、检测报告、照片、计算表、设备核查记录、人员授权记录和异常处理记录应按实验室记录控制程序保存。样品检测后按委托协议、样品管理程序或实验室规定处置；破坏性试验后的残样、切割断面和关键附件应按规定留存或拍照归档。

附录 A 现场检查记录建议表

| 检查类别 | 检查内容 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料核查 | 注册证、设计单、模型、过程记录、比色附件 | □合格 □不合格 □不适用 |  |
| 外形及表面 | 光滑连续、无缺陷、卡环臂尖圆钝、组织面无杂质 | □合格 □不合格 □不适用 |  |
| 适合性 | 基托/金属支架/卡环/支托与模型密合，不妨碍就位 | □合格 □不合格 □不适用 |  |
| 色泽 | 树脂基托与比色板一致，人工牙与设计单一致 | □合格 □不合格 □不适用 |  |
| 厚度 | 全口/局部义齿基托边缘及中部厚度 | □合格 □不合格 □不适用 |  |
| 排列与咬合 | 人工牙排列、牙合曲线、咬合接触和无干扰 | □合格 □不合格 □不适用 |  |
| 专项项目 | 组织面终止点、大连接体、内外终止线、孔隙度 | □合格 □不合格 □不适用 |  |

附录 B 文件使用说明

本 SOP 为依据 YY/T 1937-2024 编制的 CMA 实验室作业指导书模板。实验室正式使用前，应结合本机构实际设备型号、校准周期、记录编号、报告格式、资质认定能力范围和内部质量体系文件进行编号、审批、受控发放和方法确认。