金属材料抗晦暗性能试验作业指导书

文件审批信息

| 职责 | 岗位/部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 检测人员/方法负责人 |  |  |
| 审核 | 技术负责人 |  |  |
| 批准 | 质量负责人/授权签字人 |  |  |

文件修订记录

| 版本 | 修订内容 | 修订原因 | 生效日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 首次建立 | 建立金属材料抗晦暗性能试验作业指导书。 |  |  |

1 目的

规范牙科金属材料抗晦暗性能硫化钠循环浸泡试验的试样制备、试验溶液配制、循环浸泡、检查、结果记录和复核过程，保证检测活动受控、原始记录完整且结果可追溯。

2 适用范围

适用于按GB 17168—2013和ISO 22674:2022开展的牙科固定和活动修复用金属材料抗晦暗性能试验。仅当委托要求、产品技术要求或包装随附信息需要评价抗晦暗性能时实施。

3 检测依据

| 文件/标准 | 适用内容 |
| --- | --- |
| GB 17168—2013、ISO 22674:2022 | 5.7 抗晦暗；7.8 抗晦暗试样；8.5 抗晦暗（硫化钠试验）（以所提供文件条款为准） |
| ISO 3696:1987 | 试验用水要求（2级水） |
| 实验室质量体系文件 | 人员、设备、记录控制、不符合工作和检测报告管理 |

4 术语与试验原理

抗晦暗性能：金属材料在规定晦暗环境中抵抗表面颜色和反射外观变化，并使形成的晦暗产物易于通过轻柔擦刷去除的能力。

试验原理：将经规定表面处理的试样周期性浸入新鲜配制的0.1 mol/L硫化钠水合溶液，在规定温度和时间下暴露；试验后在受控照明条件下，与未浸泡表面/对照试样比较颜色及反射外观差异，并评价晦暗产物的去除难易程度。

5 职责

| 岗位 | 职责 |
| --- | --- |
| 检测人员 | 核对样品和检测依据；确认设备、试剂和环境；制备试样和溶液；实施试验；现场填写原始记录；报告异常。 |
| 核验人员 | 复核试样尺寸与状态、试剂批号和配制、试验温度/时间、换液时间、观察条件、结果描述、判定及修改痕迹。 |
| 设备管理员 | 负责浸泡装置、温度测量装置、照度计、超声清洗机等设备的维护、校准/核查和状态标识。 |
| 技术负责人 | 负责方法确认、异常/偏离技术评审以及必要时的复测决定。 |

6 人员、环境与安全要求

检测人员应接受本方法、硫化钠试剂安全、循环浸泡装置操作和目视评价培训，并经授权后独立操作。

试验温度应维持在（23±2）℃；检查时照度应不低于1000 lx，观察距离不超过25 cm。

硫化钠试验应在适当的通风橱中进行；按实验室化学品安全要求佩戴个人防护用品。

检查人员应具有正常三基色视觉，可佩戴无放大作用的无色矫正镜片。

7 仪器设备、器具和试剂

| 序号 | 设备/试剂 | 技术或状态要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环浸泡仪 | 能够实现每分钟将试样浸入试验溶液10 s～15 s；运行稳定 | 周期浸泡 |
| 2 | 恒温水浴锅 | 能够确认并维持（23±2）℃；在有效校准/核查状态 | 溶液温度控制 |
| 3 | 超声清洗机 | 运行和计时功能正常 | 乙醇中超声清洗2 min |
| 4 | 照度计 | 能够确认检查位置照度≥1000 lx | 检查条件确认 |
| 5 | 无油无水压缩空气/洁净干燥装置 | 无油、无水、无明显颗粒污染 | 试样干燥 |
| 6 | 软刷或软布 | 洁净、柔软，不损伤试样 | 晦暗产物去除性评价 |
| 7 | 水合硫化钠 | Na₂S·(7～9)H₂O，约35% Na₂S，分析纯 | 配制试验溶液 |
| 8 | 水 | 符合ISO 3696:1987的2级水 | 溶液配制、冲洗 |
| 9 | 乙醇 | 分析纯 | 试样清洗/后处理 |
| 10 | 电子天平 | 分度值0.01 g或更优，校准/核查有效；实验室内部配置要求 | 水合硫化钠称量 |
| 11 | 1000 mL容量瓶 | A级或经校准/核查确认容量满足要求；洁净无残留；实验室内部配置要求 | 溶液定容 |
| 12 | 烧杯（500～1000 mL） | 洁净、耐化学腐蚀 | 试剂溶解 |
| 13 | 玻璃棒 | 洁净，运行正常（如采用） | 促进完全溶解 |
| 14 | 漏斗、药匙、称量纸、洗瓶 | 洁净、无交叉污染 | 称量、定量转移和冲洗 |

8 试样要求与制备

8.1 试样数量与尺寸

每种规定的材料状态制备2个圆片状试样，直径为（10±1）mm，厚度为（0.5±0.1）mm。试样应按制造商使用说明及适用的加工/热处理状态制备；有可见缺陷的试样应更换。

实验室执行安排：为落实标准中“比较浸泡表面与未浸泡表面”的检查要求，可将同一状态的2个试样分别指定为浸泡试样和未浸泡对照试样，并在原始记录中明确用途。

8.2 表面制备

分别用树脂封固试样。

采用标准金相制样方法打磨和抛光，以1 μm水基抛光膏作最终抛光。

不同合金试样应使用独立的研磨纸和抛光膏，防止交叉污染。

将试样浸入分析纯乙醇中超声清洗2 min，用2级水冲洗后，以无油无水压缩空气吹干。

9 试验溶液配制

试验溶液应在使用前新鲜配制。标准规定的配方为：称取22.3 g水合硫化钠，用2级水溶解并定容至1000 mL，制得0.1 mol/L硫化钠水合溶液。电子天平、容量瓶等为实验室为保证配制准确性设置的内部设备要求。

9.1 配制前确认

核对水合硫化钠名称、批号、有效期/状态和分析纯级别；确认2级水来源。

确认电子天平处于有效校准/核查状态，水平和零点正常；确认1000 mL容量瓶、烧杯、漏斗、药匙、玻璃棒及洗瓶洁净、无残留。

配制操作在适当通风橱内进行，避免与酸性物质接触。

9.2 配制操作

1. 在电子天平上放置洁净称量纸，去皮后称取22.3 g水合硫化钠，记录实际称量值、天平编号及称量时间。

2. 向洁净烧杯中加入约600 mL～800 mL 2级水，将称取的水合硫化钠缓慢加入水中，用玻璃棒搅拌至完全溶解。

3. 通过洁净漏斗将溶液定量转移至1000 mL容量瓶；用少量2级水分次冲洗称量容器、烧杯、玻璃棒和漏斗，将冲洗液一并转入容量瓶。

4. 待溶液温度恢复至接近室温后，用2级水定容至1000 mL刻度，塞紧后上下颠倒混匀至少10次，使溶液均匀。

5. 在容器/记录中标识溶液名称、浓度、配制批次、配制日期时间及配制人。溶液现配现用，不作长期保存。

6. 24 h和48 h换液前分别重新按上述步骤配制新鲜溶液，不得用初始批次剩余溶液直接替代。

9.3 配制完成确认

溶液应澄清或符合试剂正常外观，不得有明显未溶颗粒或外来污染。

配制记录至少包括：试剂批号、实际称量值、天平编号、容量瓶编号/标识、2级水来源、配制时间、配制人和用途（初始/24 h换液/48 h换液）。

10 试验步骤

1. 核对试样编号、材料状态及用途（浸泡试样/对照试样），确认试样尺寸和表面制备符合要求。

2. 确认循环浸泡装置、温度测量装置和照明/照度确认设备状态有效。

3. 向试验容器加入1000 mL新鲜配制的0.1 mol/L硫化钠水合溶液，并将溶液温度稳定在（23±2）℃。

4. 将浸泡试样固定于循环浸泡装置，保证装置运行时试样能够按设定方式接触试验溶液，且固定可靠。

5. 启动装置，使试样每分钟浸入试验溶液10 s～15 s，连续运行（72±1）h；记录开始时间、实际温度和运行状态。

6. 在（24±1）h更换新鲜试验溶液，并记录实际换液时间；在（48±1）h再次更换新鲜试验溶液并记录。

7. 试验期间若装置停止、温度超限、换液时间超限或试样脱落，应立即记录并按第13章处理。

8. 达到（72±1）h后取出试样，用2级水彻底冲洗；再浸入分析纯乙醇，取出后以无油无水压缩空气吹干。

9. 试验全过程应在适当的通风橱中进行。

11 检查与结果记录

11.1 检查条件

检查人员具有正常三基色视觉；如需矫正，可佩戴无放大作用的无色镜片。

检查位置照度不低于1000 lx。

眼睛至试样观察距离不超过25 cm。

11.2 表面比较

在相同观察条件下比较浸泡试样与未浸泡表面/对照试样，记录任何颜色变化和表面反射外观差异。若无颜色变化或无反射外观变化，也应明确记录“无变化”。本方法不设置反射率仪器定量值，除非委托、产品技术要求或实验室确认方法另有规定。

11.3 晦暗产物去除性

使用洁净软刷或软布对晦暗区域进行轻柔刷拭/擦拭，评价去除难易程度，并记录为“易去除”“部分可去除”或“不易去除”，同时描述擦拭后的表面状态。

12 结果判定

当试验后仅出现极轻微颜色改变，并且晦暗产物经轻柔刷拭或擦拭即可容易去除时，可判定为满足抗晦暗性能要求。反射外观差异为必须记录和报告的观察项目，但所提供标准未给出独立的定量限值，因此不得自行设置数值判定限。

若无颜色改变、无反射外观改变或两者均无变化，应按实际观察结果记录和报告。若材料存在另一套不同热处理状态试样，应对该状态重复试验并分别记录。

13 质量控制与异常处理

| 控制环节 | 控制要求 | 记录/证据 |
| --- | --- | --- |
| 试样身份 | 试样编号、材料状态、用途明确且可追溯 | 样品信息、试样制备记录 |
| 溶液 | 0.1 mol/L；22.3 g水合硫化钠定容至1000 mL；现配现用；24 h及48 h重新配制并换液 | 试剂批号、实际称量、天平/容量瓶编号、配制/换液时间 |
| 温度 | 试验期间维持（23±2）℃ | 温度记录 |
| 浸泡循环 | 每分钟浸入10 s～15 s | 装置设定/运行确认 |
| 时间 | 总试验时间（72±1）h；换液点（24±1）h、（48±1）h | 开始/结束/换液时间 |
| 观察条件 | 照度≥1000 lx；观察距离≤25 cm；检查人员视觉符合要求 | 照度、距离、人员确认 |
| 数据完整性 | 原始观察、异常、修改和复测全部保留 | 原始记录、修改说明 |

13.1 异常/偏离处理

| 异常情形 | 处理原则 |
| --- | --- |
| 温度超出（23±2）℃ | 记录发生时间、持续时间和幅度，暂停/纠正后由技术负责人评估受影响程度及是否复测。 |
| 循环装置停止或浸泡时间异常 | 记录停止时间和原因，恢复前不得删除既有记录；由技术负责人决定是否继续或重新试验。 |
| 24 h或48 h换液超出允许时间 | 记录实际换液时间和偏差，进行影响评估。 |
| 试样脱落、污染或表面损伤 | 记录情况，必要时判定本次结果无效并使用符合要求的试样重新试验。 |
| 观察条件不符合要求 | 纠正照度/距离后重新观察；原观察记录保留并注明无效原因。 |

14 原始记录、数据和报告要求

14.1原始记录应真实、准确、清晰、完整，不得随意涂改；确需修改时，应保留原始内容并签名注明日期和原因。原始记录至少应包括委托单位、样品名称、样品编号、检测依据、主要设备、试验条件、结果数据、判定依据、结论、检测日期、检测人员、复核人员和授权签字人等必要信息。原始记录见《金属材料抗晦暗性能试验原始记录表》

14.2 报告应与原始记录的信息保持一致。报告格式见DLBP-CX-P08-R03 检验报告。

15 试验流程

样品核对 → 试样制备/抛光 → 乙醇超声清洗 → 新鲜配制0.1 mol/L硫化钠溶液 →
23±2℃周期浸泡72±1 h → 24 h/48 h换液 → 冲洗/乙醇处理/干燥 →
≥1000 lx、≤25 cm目视比较 → 轻柔擦刷评价 → 复核、判定与归档